ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА №8

«ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЖИДКИХ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ»

Цель работы:

а) определение показателей, характеризующих пожарную опасность веществ;

б) изучение устройства и принципа действия приборов для определения температуры вспышки (ПВНЭ);

в) определение категории пожарной опасности производства.

Продолжительность лабораторной работы – 2 часа.

8.1. Содержание и порядок выполнения работы

8.1.1. Изучить настоящую методическую разработку.

8.1.2. Изучить основные показатели пожарной опасности веществ и методы их определения.

8.1.3. Ознакомиться с устройством и принципом действия приборов для определения температуры вспышки горючих жидкостей ПВНЭ и ПТВ-1.

8.1.4. Определить температуру вспышки горючих жидкостей (по заданию преподавателя).

8.1.5. Определить категорию производства, в котором используется исследуемая горючая жидкость, по степени пожарной опасности.

8.1.6. Оформить отчет по лабораторной работе.

8.1.7. Ответить на контрольные вопросы и привести рабочее место в порядок.

8.2. Основные термины и определения

(согласно ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ

Пожарная безопасность. Общие требования)

8.2.1. Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб.

8.2.2. ГОРЕНИЕ - химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и обычно свечением. Для возникновения горения необходимо наличие горючего вещества,  окислителя ( обычно кислорода воздуха,  а также хлор, фтор, йод, бром, оксиды азота ) и источника зажигания. Кроме того,  необходимо, чтобы горючее вещество было нагрето до определенной температуры и находилось в определенном количественном соотношении с окислителем, а источник зажигания  имел бы достаточную энергию.

8.2.3. ВЗРЫВ - чрезвычайно быстрое выделение энергии в ограниченном объеме, связанное с внезапным изменением  состояния вещества и сопровождающееся образованием большого количества сжатых газов, способных производить механическую работу. Взрыв является частным случаем горения. Но с горением в обычном  понятии его роднит лишь то, что это окислительная реакция.

8.2.4. ДЕТОНАЦИЯ - весьма быстрое  разложение взрывчатого вещества (газо-воздушной смеси), распространяющееся по нему со скоростью в несколько км/с и характеризующееся особенностями, присущими любому взрыву, указанному выше. Детонация характерна для военных и промышленных  взрывчатых веществ, а также  для топливно-воздушных смесей, находящихся в замкнутом объеме.

8.2.5. Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и обеспечивается защита материальных ценностей.

8.2.6. Пожароопасное вещество – вещество, обладающее повышенной пожарной опасностью.

8.2.7. Горючесть – способность вещества, материала, смеси, конструкции к самостоятельному горению.

8.2.8. Горючая жидкость (ГЖ) – жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки выше 610С (в закрытом тигле) или 660С (в открытом тигле).

8.2.9. Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) – жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 610С (в закрытом тигле) или 660С (в открытом тигле).

8.3. Краткая теоретическая часть

Температурой вспышки называется наименьшая температура горючей жидкости, при которой образованные над ее поверхностью пары и газы вспыхивают от источника зажигания без воспламенения самой жидкости. 
При температуре вспышки еще не возникает устойчивое горение жидкости, т.к. количество паров жидкости, выделяемых в единицу времени, меньше количества паров, сгораемых в то же время, а поэтому устойчивого (беспрерывного) горения при температуре вспышки не возникает.

Температурой воспламенения жидкости называется наименьшая температура, при которой горючие пары выделяются с такой скоростью, что после их воспламенения от источника зажигания возникает устойчивое горение.

Температурой самовоспламенения называется наименьшая температура вещества (материала, смеси), при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения.

Температура вспышки всегда меньше температуры воспламенения. Температуру вспышки используют при классификации жидкостей по воспламеняемости; производств, помещений и установок - по взрыво- и пожароопасности (Приложение 1).

ПРИМЕРЫ производств, размещенных в помещениях категорий А, Б, В, Г и Д.

Категория А: цехи  обработки и применения металлического натрия и калия, нефтеперерабатывающие и химические производства, склады бензина и баллонов для горючих  газов, помещения стационарных кислотных и щелочных  аккумуляторных установок, водородные станции и др.

Категория Б: цехи приготовления и транспортирования угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, обработки синтетического каучука, мазутное хозяйство  электростанций и др.

Категория В: лесопильные  и деревообрабатывающие цехи, цехи текстильной и бумажной промышленности, швейные и трикотажные фабрики, склады масла и масляное хозяйство электростанций, гаражи и др.

Категория Г: литейные, плавильные, кузнечные и сварочные цехи, цехи горячей прокатки металла, котельные, главные корпуса электростанций и др.

Категория Д: цехи холодной обработки металлов, пластмасс и т. д.

Характер развития пожара и последующего за ним взрыва в значительной мере  зависит от огнестойкости конструкций - свойства конструкций сохранять несущую и ограждающую способность в условиях пожара. В соответствии со СНиП 2.01.02.85 различают пять  степеней огнестойкости зданий и сооружений: I, II, III, IV, V.

По воспламеняемости горючие жидкости подразделяют на два класса: легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки в закрытом тигле менее 61°С и горючие жидкости (ГЖ) с температурой вспышки в закрытом тигле более 61°С. К классу ЛВЖ относятся бензин, ацетон, этиловый спирт, скипидар, легроин, эфиры и др. К классу ГЖ относятся все остальные: масла, мазут, анилин и др.

Определение температуры вспышки горючих жидкостей можно осуществить расчетными и экспериментальными методами.

Расчетные методы

Более точные значения температуры вспышки получаются по формуле Блинова:

,          (1)

где 
А - константа метода определения, равная 3000 при расчете температуры вспышки в закрытом тигле;

Рвсп - упругость пара при температуре вспышки, Па;

D0 - коэффициент диффузии паров жидкости в воздухе при t = 0°C и атмосферном давлении 101325 Па;

β - число молей кислорода, необходимое для сгорания 1 моля жидкости.

Менее точным, хотя и более простым, является расчет температуры вспышки в закрытом тигле по формуле Элея:

,          (2)

где 
tк - температура кипения, °С;

К - коэффициент горючести, вычисляемый по формуле:

,          (3)

где С, Н, S, О и т.д. - число атомов соответствующих элементов, входящих в состав молекулы жидкости: С = 8; Н = 6; S = 0; О = 2.

Для жидкостей с неопределенным химическим составом температуру вспышки приблизительно определяют по формуле:

,         (4)

где tк - температура кипения данной жидкости (табл. 2), °С.

Экспериментальные методы

Определение температуры вспышки жидкостей этими методами базируется на применении специальных резервуаров - тиглей (закрытых и открытых). Сущность заключается в нагреве определенной массы жидкости с заданной скоростью, периодическом зажигании выделяющихся паров и визуальной оценке результатов. В настоящей работе приводится описание устройства и метода определения температуры вспышки с помощью прибора Мартен-Пенского (ПВНЭ). 
Для выполнения лабораторной работы помимо самого прибора ПВНЭ (рис. 1.) необходимо иметь барометр-анероид и секундомер. Испытуемый продукт помещают в тигль и нагревают с определенной скоростью, непрерывно помешивая с помощью специального приспособления - двухлопастной мешалки. Нижняя лопасть предназначена для перемешивания образующихся паров с воздухом над ее поверхностью. В процессе постепенного нагревания жидкости над ее поверхностью образуется концентрация паров, достаточная для мгновенной вспышки и сгорания. Зажигание паро-воздушной смеси производят с помощью специального зажигающего устройства. Задача сводится к тому, чтобы путем регулярного испытания (внесение открытого огня в паро-воздушную смесь) зафиксировать на термометре температуру, при которой происходит вспышка паров.

8.4. Принцип действия приборов

Прибор для определения температуры вспышки нефтепродуктов с электрическим подогревом ПВНЭ состоит из следующих основных частей: латунного тигля, служащего резервуаром для наполнения испытуемой жидкости, крышки тигля, на которой укреплен механизм открывания заслонки, зажигательного приспособления, термометра, мешалки с гибким валиком, ванной с электронагревателем.
Прибор включается в сеть через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР). Нагреватель рассчитан на напряжение не выше 150В, поэтому увеличивать напряжение питания ПВНЭ выше 150В запрещается.

Для жидкостей с температурой вспышки ниже 150°С температуру жидкости повышать со скоростью 5-8°С/мин., а для жидкостей с температурой вспышки выше 150°С - со скоростью 10-12°С/мин при регулярном помешивании мешалкой. 
Когда температура жидкости будет на 15-20°С ниже ожидаемой температуры вспышки, определенной по результатам предварительного расчета по формулам (2) или (4), температуру повышать со скоростью 2°С/мин при непрерывном помешивании жидкости мешалкой.

Через 2°С повышения температуры жидкости пробовать вызвать вспышку, поворачивая механизм заслонки так, чтобы пламя оказывалось в центре отверстия крышки тигля. Эксперимент продолжать до тех пор, пока не появится вспышка паров над поверхностью жидкости. Отверстие разрешается открывать не более чем на 1-1,5 сек. За температуру вспышки в закрытом тигле принимают показания термометра перед последним испытанием, давшим положительный результат. По окончании эксперимента отключить прибор из сети. 
При испытании на вспышку должно учитываться атмосферное давление. Если оно отличается от нормального (101,3 кПа) более чем на 1,3 кПа, то температура вспышки суммируется с поправкой , которая вычисляется по формулам:

,      (5) 
,           (6)

где 
0,00090 - коэффициент, кПа-1;

Р - фактическое атмосферное давление в кПа (5) или в мм рт.ст. (6);

tнабл - температура вспышки, зафиксированная по термометру, °С;

0,00012 - коэффициент, мм рт.ст.-1.

Примечание. Температуру вспышки жидкости ниже +20°С определяют прибором другой конструкции со специальным внутренним охлаждением, чтобы иметь возможность проводить исследования при температурах окружающей среды выше температуры вспышки испытуемой жидкости.

Меры безопасности

1. Перед включением прибора проверить наличие заземления и исправность соединительных проводов. 
2. Не допускать возгорания горючей жидкости. 
3. Зажигание паровой смеси производить строго по методическим указаниям. 
4. Крышка прибора должна быть в закрытом состоянии. 
5. При ожоге горячим продуктом пораженное место следует смочить этиловым спиртом или раствором марганцовокислого калия, или наложить повязку с мазью от ожогов, а затем обратиться к врачу.

8.5. Порядок выполнения работы

1. Изучить назначение устройства прибора для определения температуры вспышки горючей жидкости, уяснить методику проведения испытаний. 
2. Рассчитать температуру паров вспышки паров горючей жидкости по одной из эмпирических формул (2) или (4). Эта температура должна рассматриваться как ожидаемая температура вспышки. 
3. Определить экспериментально с помощью прибора ПВНЭ температуру вспышки по описанной выше методике. 
4. Вычислить истинную температуру вспышки с учетом поправки на атмосферное давление. 
5. Используя Приложение 1, сделать заключение о категории пожарной опасности производства, где применяется данная горючая жидкость. 
6. Результаты исследований и сделанное заключение внести в табл. 1 отчета, сделать выводы.

7. Оформить отчет, ответить на контрольные вопросы и привести рабочее место в порядок.

Порядок определения температуры вспышки с помощью прибора ПВНЭ:

  - налить исследуемую жидкость в чистый тигель до нанесенной на его внутренней поверхности круговой риски;

  - установить тигель в нагревательную ванну и закрыть крышкой;

  - установить термометр в патрубок крышки;

  - включить нагревательный элемент в сеть через ЛАТР и отрегулировать скорость нагрева жидкости (для жидкостей с предполагаемой температурой вспышки выше 150°С скорость нагрева 10-12°С в минуту,  а для жидкостей с температурой вспышки ниже 15О°С - скорость 5-8°С в минуту при периодическом перемешивании);

  - когда температура жидкости будет на 10°С ниже ожидаемой температуры вспышки, скорость нагрева уменьшить до 2оС в минуту;

  - через каждые 2оС повышения температуры жидкости пробовать вспышку, поворачивая головку механизма заслонки так, чтобы пламя доходило до центра отверстия крышки. Отверстие крышки разрешается оставлять закрытым не более 1 с. Если вспышка не произошла, исследуемую жидкость продолжать перемешивать, повторяя операцию зажигания через каждые 2оС. Вспышка фиксируется появлением синего пламени над поверхностью жидкости. За температуру вспышки принимается показание термометра перед последней пробой, которая дала положительный результат;

  - отключить прибор ПВНЭ от электросети.

Таблица 2

| Жидкость | Тем-ра самовоспламенения °С | Тем-ра кипения °С | Температурные пределы взрываемости , °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нижний (t° вспышки) | верхний |
| Бензин А-76 (автомобильный) Бензин Б-70 (авиационный) Диз. топливо Керосин (осветительный) Масло - вазелиновое приборное - машинное Масло трансформаторное - веретенное Спирт - метиловый - этиловый Скипидар | 562 465 540 300 300 250 290 300 300 464 464 300 | 56 234 163 290 300 320 | +70 -20 -14 -36 -34 +57 +116 +122 +7 +11 +32 | +90 +6 +13 -7 -4 +87 +145 +163 +39 +41 +53 |

Контрольные вопросы:

1. Назначение прибора ПВНЭ. 
2. Что называется температурой вспышки, воспламенения и самовоспламенения? 
3. С какой целью определяется температура вспышки? 
4. Какое влияние оказывает атмосферное давление на температуру вспышки? 
5. Как классифицируют горючие жидкости по воспламеняемости? 
6. Как классифицируются помещения по пожарной опасности? 
7. Каковы способы предупреждения воспламенения? 
8. Что может способствовать возникновению пожара?

Приложение 1

### Категории помещений по взрыво- и пожароопасности

В соответствии с “Общесоюзными нормами технологического проектирования” (1996 г.) здания и сооружения, в которых  размещаются производства, подразделяются на пять категорий.

Категории помещений

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А взрыво- пожароопасная | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28° С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или один с другим в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5кПа. |
| Б взрыво- пожароопасная | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28° С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пыле- или паро-воздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |
| В1 - В4 пожароопасная | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или один с другим только гореть при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

«ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЖИДКИХ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ»

# Дата _______________

Температура воздуха _______________ оС

Атмосферное давление _____________ мм.рт.ст.

## Таблица 1

| Наименование горючей жидкости | Расчетная температура вспышки, °С | Атм. давление, Па | Поправка , °С | Истинная температура вспышки, °С | Хар-ка пожароопасного производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выводы: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент ___________

Группа ____________

##### Подпись преподавателя

__________________