Лабораторная работа

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКА УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ ДУСУ

Целью лабораторной работы является изучение принципа действия и конструкции датчика угловых скоростей унифицированного ДУСУ, а также экспериментальное исследование его основных характеристик.

- Назначение и устройство датчика угловых скоростей

унифицированного ДУСУ

1.1. Назначение и условия эксплуатации ДУСУ

Датчик угловых скоростей унифицированный (ДУСУ) предназначен для выдачи электрического сигнала, пропорционального угловой скорости вращения воздушного судна (ВС) вокруг одной из его осей. Диапазон измеряемой угловой скорости от ±6 до ± 600°/с.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от –60 до + 60°С;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре +40 °С;

-	датчик выдерживает действие линейных ускорений 35g в трех взаимно-перпендикулярных направлениях осей.

Выходной сигнал при действии линейных ускорений должен быть не более 0,8 В при напряжениях питания потенциометра 27 В для датчиков с диапазонами измерения ± 6 0/с, ± 12 0/с, ± 18 0/с и не более 0,6 В для датчиков остальных диапазонов измерения.

1.2. Основные технические характеристики ДУСУ

Электропитание датчика:

- Напряжение на потенциометр от источника постоянного тока 5-30 В.

2.	Напряжение от источника переменного трех фазного тока на гиромотор 36 ± 3,6 В.

3.	Частота переменного тока на гиромотор 400 ± 8 Гц.

4.	Потребляемый переменный ток на фазу не более 0,3 А.

5.	Порог чувствительности датчика для диапазона измерения угловых скоростей  ± 6 0/с должен быть не более – 0,09 0/с.

6.	При питании постоянным током напряжением 27 В потенциометра и моментного датчика выходной сигнал датчика для диапазона измерения ± 6 0/с должен быть: 9,0–1,0 В.

7.	Зависимость выходного сигнала Uвых от угловой скорости при номинальном режиме питания датчика постоянным током напряжением 27 В и номинальной частоте и напряжении переменного тока соответствует табл. 1.1.

Таблица 1.1

| Диапазон датчика (0/с) | Выходной сигнал (в вольтах) при действии угловых скоростей (в 0/с) |
| --- | --- |
|  | 2,25 ± 0,25В | 4,5 ± 0,3В | 6,75 ± 0,4В | 9,0 ± 0,55В | 13,5-0,7В | 13,5-0,7В |
| ± 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 |

8.	Выходной сигнал Uвых , выраженный в вольтах, пересчитывается в величину относительного сопротивления R% при съеме сигнала с контактов 1-6 (рис.1.8) по формулам:

(1.1)

при вращении датчика по часовой стрелке со стороны индекса

(1.2)

при вращении датчика против часовой стрелки со стороны индекса ,

где Uпит – напряжение питания потенциометра.

9.	Время готовности датчика к работе должно быть не более 50 с.

10.	Масса датчика не более 0.45 кг.

1.3. Принцип действия ДУСУ

Принцип действия ДУСУ основан на свойстве гироскопа с двумя степенями свободы совмещать вектор кинетического момента гироскопа Н с вектором угловой скорости вынужденного вращения в, направленным перпендикулярно плоскости рамки гироскопа.

Схема гироскопа представлена на рис.1.1. Оси ОХ, ОУ, ОZ взаимно перпендикулярны. ОХ – ось вращения рамки гироскопа (выходная ось прибора), ОУ – ось вращения гироскопа (ось собственного вращения ротора гиромотора), ОZ – ось, относительно которой измеряется угловая скорость в (измерительная ось прибора).

Рис. 1.1

1 – рамка; 2 – ротор; 3 – пружина; Н = J . — вектор кинетического момента гироскопа; J – осевой момент инерции ротора гироскопа;  частота вращения ротора гироскопа; в – вектор измеряемой угловой скорости (угловой скорости вынужденного вращения); Мг – вектор гироскопического момента; Мпр – вектор момента пружины.

Если рамку гироскопа с двумя степенями свободы вращать с угловой скоростью в, то на рамку будет действовать гироскопический момент Мг, который стремится совместить вектор кинетического момента Н с вектором угловой скорости вынужденного вращения.

Вектор гироскопического момента Мг направлен в отрицательную сторону оси ОХ, а величина пропорциональна угловой скорости в и определяется соотношением

МГ = Н·  (в.                                              (1.3)

Под действием гироскопического момента Мг рамка гироскопа будет поворачиваться вокруг оси ОХ в направлении, указанном стрелкой (рис.1.1).

Вращению рамки вокруг оси ОХ противодействует пружина, которая создает момент Мпр, пропорциональный углу  отклонения рамки от начального положения, т.е.

Мпр = Спр .                                           (1.4)

где Спр  – жесткость пружины.

Когда противодействующий момент пружины станет равным гироскопическому, т. е. Мпр = Мг, вращение рамки прекратится. Так как противодействующий момент Мпр пропорционален углу поворота рамки , а гироскопический момент Мг пропорционален угловой скорости в, то угол поворота рамки  пропорционален угловой скорости в. Следовательно, угловую скорость в  можно определить, замеряя угол  отклонения рамки , т.е.

.                                           (1.5)

В датчике ДУСУ угол отклонения рамки передаточным механизмом и потенциометром преобразуется в электрический сигнал, пропорциональный угловой скорости, т.е.

,

где Кпот – коэффициент передачи потенциометра.

1.4. Конструкция датчика угловых скоростей унифицированного ДУСУ

Датчик ДУСУ состоит из следующих основных узлов:

а) гироузел;

б) передаточный механизм;

в) демпфер;

г) моментный датчик;

д) сильфон.

Назначение, принцип работы и конструкция

основных узлов

Гироузел — чувствительный элемент датчика. Устройство гироузла показано на рис.1.2.

Стакан поз. 1 и дно поз. 6 образуют бачок с цапфами для подшипников, на которых может поворачиваться гироузел.

Внутри дна накладками поз. 4, винтами поз. 5 и втулками поз. 3 закрепляется гиромотор поз. 2, после чего дно и стакан герметично запаиваются. К стакану приклеен ротор демпфера поз. 8. На ось дна посажен магнит поз. 11 моментного датчика прибора и привернут палец поз. 7.

Для уменьшения вентиляционных потерь гиромотора и улучшения теплоотвода внутренняя полость гироузла заполнена водородом через трубку поз. 10. Трубка после заполнения запаивается.

Электрическое напряжение к гиромотору подается через три проводника поз. 12, расположенных в сверлении цапфы дна. Проводники припаяны к гермовводам поз. 13. Изнутри гироузла к гермовводам припаяны провода гиромотра.

Гироузел балансируется относительно оси ОХ винтами поз. 9, ввертываемыми в лопатки ротора демпфера.

Гиромотор предназначен для создания кинетического момента Н. В приборах ДУСУ применяются асинхронные или синхронные гиромоторы.

Асинхронный гиромотор представляет трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. При подаче напряжения на обмотку статора в ней возникает вращающееся магнитное поле, которое наводит в короткозамкнутом роторе ЭДС. Под действием ЭДС в роторе протекает ток. Взаимодействие вращающегося магнитного поля статора с током ротора создает вращающий момент ротора. Под действием этого момента ротор вращается в направлении вращения магнитного потока.

Конструкция асинхронного гиромотора представлена на рис.1.3. Неподвижная часть гиромотора – статор представляет набор тонких пластин из электротехнической стали, склеенных в пакет статора поз. 11. В пакет статора запрессованы втулки поз. 2 с гнездами для подшипников. Во втулки вставлена ось поз. 1. Пакет статора имеет 12 пазов, в которые уложена обмотка статора. Электрическое напряжение подводится к обмотке статора гибкими проводами поз. 10, расположенными в оси.

Ротор гиромотора состоит из обода поз. 4, выполненного из тяжелого сплава. Пакет железа поз. 12 набран из пластин тонкой электротехнической стали. В пакете имеются пазы. Пазы и торцы пакета залиты алюминиевым сплавом, образующим короткозамкнутый ротор «беличью клетку» поз. 13. Пакет железа с «беличьей клеткой» завальцован в обойму поз. 8 и запрессован в обод.

Фланцы ротора поз. 6 крепятся к обойме поз. 8 винтами поз. 5. Подбором прокладок поз. 3 устанавливается осевая нагрузка на подшипники. Ротор вращается на подшипниках поз. 9.

Синхронный гиромотор представляет трехфазный гистерезисный двигатель. Принцип работы заключается в следующем. При подаче напряжения на обмотку статора в ней возникает вращающееся магнитное поле. В первоначальный момент магнитное поле статора создает в роторе магнитный поток, направление которого совпадает с направлением поля статора, при этом полюса ротора точно располагаются над полюсами статора. Так как материал ротора обладает гистерезисом, то при дальнейшем вращении магнитного поля статора появляется угол рассогласования между осями полюсов ротора и статора. Возникает пара сил, стремящихся уменьшить этот угол и совместить оси полюсов. Эти силы создают на валу ротора электромагнитный момент, величина которого пропорциональна углу рассогласования, а направление совпадает с направлением вращения магнитного поля статора. Под действием электромагнитного момента ротор гиромотора начинает вращаться, входит в синхронизм и в дальнейшем вращается с постоянным числом оборотов, равным числу оборотов магнитного поля статора.

Рис. 1.3. Гиромотор

1 – ось статора; 2 – втулка; 3 – прокладки; 4 – обод ротора; 5 – винт;

6 – фланец ротора; 7 – обмотка статора; 8 – обойма; 9 – шарикоподшипник;

10 – провода выводные; 11 – пакет железа статора; 12 – пакет железа ротора;

13 – короткозамкнутый ротор

Конструктивно синхронный гиромотор выполняется аналогично асинхронному. Отличие состоит в том, что в синхронном гиромоторе пакет пластин ротора набран из пластин магнитожесткого материала «Викаллой» и не имеет короткозамкнутой обмотки «беличья клетка».

Передаточный механизм предназначен для создания противодействующего момента повороту гироузла и преобразования угла поворота гироузла в электрический сигнал.

Устройство передаточного механизма показано на рис.1.4.

К основанию поз. 5 привернуты две плоские пружины поз. 7, расположенные под углом 90° друг к другу. С другой стороны к пружинам прикреплен сухарь поз. 11. В сухаре имеется паз, в который с зазором входит палец гироузла. К сухарю привернут щеткодержатель поз. 12, на котором закреплена пластина поз. 10 с двумя щетками поз. 1. Щеткодержатель электрически изолирован от пластины со щетками. К пластине припаян проводник поз. 8.

Рис. 1.4. Передаточный механизм

1 – щетки; 2 – потенциометр; 3 – винт; 4 – винт регулировочный;

5 – основание; 6 – винт; 7 – пружина; 8 – проводник; 9 – прокладка;

10 – пластина; 11 – сухарь; 12 – щеткодержатель

На основании винтами поз. 3 закреплен потенциометр поз. 2. Потенциометр представляет каркас с намотанным эмалированным проводом. В месте контакта потенциометра со щетками эмаль снята. На каркас вклеены три контакта, соединенные с концами намотки и средней точкой потенциометра. Положение щеток относительно потенциометра регулируется таким образом, чтобы щетки касались того витка, от которого выведена средняя точка. Натяг щеток на потенциометр устанавливается винтом поз. 4.

Передаточный механизм работает следующим образом. При отсутствии угловой скорости вращения прибора вокруг измерительной оси гироскопический момент равен нулю. Щетки потенциометра удерживаются пружинами против средней точки. Напряжение между средней точкой и щеткой равно нулю. При повороте гироузла от действия угловой скорости палец гироузла преодолевает противодействие пружин и поворачивает сухарь около центра, проходящего через линию пересечения пружин. Поворачиваясь вместе с сухарем, щетки перемещаются по намотке потенциометра. Жесткость пружин подобрана такой, что при угловой скорости, равной диапазону измерения, гироскопический момент уравновешивается пружинами, когда щетка дойдет до края намотки потенциометра. Напряжение при этом между щеткой и средней точкой равно половине напряжения питания потенциометра. Следовательно, при изменении угловой скорости от нуля до величины, равной диапазону измерения прибора, выходной сигнал, снимаемый со щетки и средней точки, изменяется от нуля до половины напряжения питания потенциометра.

Демпфер

Демпфер предназначен для успокоения колебаний гироузла и поддержания их постоянными во всем диапазоне температур. Устройство демпфера изображено на рис. 1.5.

Рис.1.5. Демпфер

1 – корпус; 2 – статор; 3 – втулка; 4 – конус; 5 – диафрагма;

6 –гироузел; 7 – ротор; 8 – сильфон; 9 – дно; 10 – пружина

В корпусе поз. 1 привернут без зазора по наружному диаметру статор поз. 2. В расточку статора без зазора вставлена втулка поз. 3. Внутри втулки по направляющей может перемещаться конус поз. 4. К втулке привернута диафрагма поз. 5.

На гироузел поз. 6 прикреплен ротор поз. 7. Ротор не касается втулки и корпуса. Статор и ротор представляют диски с шестью лопатками на каждом. Высота лопаток статора и ротора одинакова. Лопатки ротора входят во впадины между лопатками статора с зазором по торцу.

В пространстве, ограниченном лопатками статора и лопатками ротора, корпусом и втулкой, образуется шесть полостей «В» и шесть полостей «Г».

Полости «В» и «Г» соединены между собой зазорами и отверстиями «Е» во втулке, кольцевой щелью «Ж» и отверстиями «Д».

Демпфер работает следующим образом. При повороте гироузла поворачиваются лопатки ротора. Жидкость из полостей «Г» должна перейти в полости «В» или наоборот, в зависимости от направления поворота гироузла.

Часть жидкости переходит через зазоры, другая часть через отверстия «Е», кольцевую щель «Ж» и отверстие «Д».

Как известно, вязкость жидкости с изменением температуры меняется.

Изменение вязкости жидкости компенсируется изменением сечения кольцевой щели «Ж». При повышении температуры дно поз. 9 перемещается влево, пружина поз. 10 давит на конус и перемещает его вслед за дном. Сечение «Ж» при этом уменьшается. При понижении температуры дно поз. 9, преодолевая сопротивление пружины поз. 10, перемещает конус вправо. Сечение «Ж» увеличивается.

Профиль конуса подобран такой, чтобы во всем диапазоне температур затухание колебаний гироузла находилось в заданных пределах.

Моментный датчик предназначен для поворота гироузла при проверках функционирования прибора. Моментный датчик изображен на рис.1.6.

Рис.1.6. Моментный датчик

1 – магнит; 2 – каркас; 3 – катушка; 4 – магнитопровод;

5 – корпус прибора; 6 – ось гироузла

Конструктивно датчик состоит из шести полюсного постоянного магнита поз. 1, узла катушек и магнитопровода поз. 4. Магнит приклеен на оси гироузла поз. 6 и может поворачиваться вместе с ним.

Узел катушек крепится неподвижно относительно корпуса поз. 5, состоит из каркаса поз. 2 с приклеенными к нему шестью катушками поз. 3, Катушки электрически соединены между собой. Магнитопровод поз. 4 имеет вид кольца, вклеенного в корпус поз. 5.

Работа моментного датчика основана на свойстве проводника с током взаимодействовать с внешним магнитным полем.

При пропускании электрического тока через катушки магнит и вместе с ним гироузел поворачиваются на некоторый угол. При изменении направления тока в катушках изменяется и направление поворота магнита с гироузлом.

Сильфон предназначен для компенсации изменения объема жидкости, залитой внутрь прибора и перемещения конуса демпфера.

Рис.1.7 Сильфон

1 – сильфон; 2 – дно; 3 – крышка; 4 – дно; 5 – пружина; 6 – винт; 7 – трубка

Устройство сильфона показано на рис.1.7. Сильфон поз. 1 развальцован, а затем герметично запаян с дном поз. 2 в крышку поз. 3. Внутрь сильфона герметично впаяно дно поз. 4. Пружина поз. 5 находится в частично сжатом состоянии.

Винт поз. 6 технологический и служит для установки сильфона в определенное положение при заполнении прибора жидкостью. После заполнения прибора трубка поз. 7 герметично запаивается. Оставшийся внутри сильфона воздух действует как дополнительная пружина.

Работает сильфон следующим образом. При нормальной температуре гофры сильфона находятся в нейтральном положении. Если температура прибора стала больше нормальной, объем жидкости увеличивается.

Гофры сжимаются, дно поз. 4 перемещается влево. Пружина и воздух, находящийся внутри сильфона, сжимаются.

Если температура прибора стала меньше нормальной, объем жидкости уменьшается. Сильфон под действием пружины и давления воздуха, находящегося внутри него, растягивается. Дно поз. 4 перемещается вправо.

1.5. Принципиальная электрическая схема ДУСУ

Принципиальная электрическая схема ДУСУ представлена на рис. 1.8. Номера контактов на схеме соответствуют номерам штырей штепсельного разъема прибора ДУСУ-1 или номерам контактов на крышке прибора ДУСУ-2.

Потенциометр и моментный датчик подключаются к источнику постоянного тока.

Сигнал, пропорциональный угловой скорости, снимается со щетки и средней точки потенциометра.

Рис.1.8. Схема принципиальная электрическая ДУСУ

Гиромотор подключается к источнику трех фазного переменного тока с частотой и напряжением, указанными в пункте 1.2.

2. Описание лабораторной установки

Лабораторная установка состоит из исследуемого блока демпфирующих гироскопов БДГ-26-1, состоящего из трех ДУСУ, который закреплен на установке проверки гироскопов УПГ-48 и панели, на которой расположены измерительные приборы, коммутационная и сигнальная аппаратура.

Автомат защиты сети FA1 предназначен для подачи на лабораторную установку напряжения постоянного тока 27В, наличие которого сигнализируется загоранием сигнальной лампы HL1. Значение напряжения постоянного тока 27В контролируется с помощью вольтметра V1. Автомат защиты фазы FA2 предназначен для подачи трех фазного напряжения 36В 400Гц. Выходные потенциометры ДУСУ № 1,2,3 подключаются поочередно к вольтметру V3 с помощью галетного переключателя S6. С помощью переключателя S7 изменяется диапазон измерения вольтметра V3. Амперметр А1 служит для измерения величины фазного тока гиромоторов. Выключатели S1, S2, S3 предназначены для подачи питания на моментные датчики соответствующих ДУСУ.

3. Порядок выполнения лабораторной работы

Перед проведением экспериментальной части необходимо убедиться, что БДГ-26-1 закреплен на УПГ-48. На УПГ-48 переключатель «Автомат – Ручное» в положении «Ручное». Рукоятка наклон платформы в положении 0 град, а рукоятка вращение платформы в положении «включено». Тумблеры S1 – S5 в положении выключено «вниз». Автоматы защиты FA1 и FA2 в положении выключено «вниз». Переключатель S6 в положении №1.

3.1. Определение ампер-секундной характеристики

Автоматы защиты FA1 и FA2 поставить в положение включено («вверх»), одновременно включить секундомер и измерять ток I по амперметру А1 в моменты времени, указанные в табл. 3.1. Результаты измерения занести в табл. 3.1.

Построить график зависимости I = f(t) и определить время готовности ДУСУ.

Таблица 3.1

| t, с | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Определение дрейфа нуля

Переключатель S7 поставить в положение «Точно 1,25В». Поочередно подключая с помощью переключателя S6 ДУСУ №1,2,3 к вольтметру V2, замерить величину выходного сигнала соответствующего ДУСУ и занести результаты в табл. 3.2.

Таблица 3.2

|  | Uдр, В |
| --- | --- |
| ДУСУ №1 |  |
| ДУСУ №2 |  |
| ДУСУ №3 |  |

Величина дрейфа нуля не должна превышать 0.1 В.

3.3. Снятие статической характеристики

Переключатель S7 поставить в положение «Грубо – 25В». Устанавливая на УПГ-48 с помощью рукоятки регулирования оборотов значения угловой скорости ω, указанные в табл. 3.3, замерить величину выходного напряжения Uвых по вольтметру V2 для каждого ДУСУ №1,2,3.

Таблица 3.3

| Угловая скорость ω, 0/с | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | ДУСУ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДУСУ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДУСУ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным табл. 3.3 построить графики статических характеристик Uвых = f(ω) для трех ДУСУ на одном рисунке.

3.4. Проверка работоспособности ДУСУ с помощью встроенного контроля (моментных датчиков)

Убедиться, что переключатель S7 в положении «грубо 25В». Поочередно устанавливать переключатель S6 в положение №1,2,3 и подавать питание на соответствующие моментные датчики, включая поочередно выключатели S1, S2, S3 и замерять выходное напряжение соответствующего ДУСУ. Результаты измерения занести в табл. 3.4.

Таблица 3.4

|  | UВЫХ, В |
| --- | --- |
| ДУСУ №1 |  |
| ДУСУ №2 |  |
| ДУСУ №3 |  |

4. Требования, предъявляемые к отчету

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- Название лабораторной работы.

- Цель лабораторной работы.

- Основные технические характеристики ДУСУ.

- Таблицы и графики, указанные в разделе 3.

- Выводы по проделанной работе.

5. Контрольные вопросы

1.	Назначение датчика угловых скоростей.

2.	Основные технические характеристики ДУСУ.

3.	Принцип действия ДУСУ.

4.	Основные погрешности ДУСУ.

5.	Состав лабораторного стенда.

6.	Назначение коммутационной и контрольно-проверочной аппаратуры.

7.	Методика выполнения экспериментальной части лабораторной работы.

Литература

- Воробьёв В.Г. и др. Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы: учеб. для вузов / под ред. В.Г. Воробьёва. – М.: Транспорт, 1992.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации датчиков угловых скоростей унифицированных ДУСУ. 6ШО.278.003.ТО

Содержание

1. Назначение и устройство датчика угловых скоростей

унифицированного ДУСУ	3

1.1. Назначение и условия эксплуатации ДУСУ	3

1.2. Основные технические характеристики ДУСУ	3

1.3. Принцип действия ДУСУ	4

1.4. Конструкция датчика угловых скоростей унифицированного ДУСУ…6

1.5. Принципиальная электрическая схема ДУСУ………………………….13

2. Описание лабораторной установки………………………………………..14

3. Порядок выполнения лабораторной работы	14

3.1. Определение ампер-секундной характеристики……………………..…14

3.2. Определение дрейфа нуля……………………………………………..…15

3.3. Снятие статической характеристики	15

3.4. Проверка работоспособности ДУСУ с помощью встроенного контроля (моментных датчиков)	15

4. Требования, предъявляемые к отчёту	16

5. Контрольные вопросы	16

Литература	16

# Text boxes

Рис.1.2. Гироузел