МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра теоретической радиотехники

А.А. Илюхин

# РАДИОИЗМЕРЕНИЯ

ПОСОБИЕ

к выполнению лабораторных работ № 1, 2, 3, 4, 5

для студентов специальности 201300

всех форм обучения

Москва – 2003

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов специальности 201300 всех форм обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 24.12.02г.. и методического совета ФАСК  4.02.03. г

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

## Измерение напряжений

- Цель работы.

- Овладеть методами измерения напряжений в цепях электронных схем.

- Получить навыки работы с электронными аналоговым и цифровым вольтметрами.

- Научиться оценивать погрешности результатов измерений.

- Подготовка к работе.

- Усвоить теоретический материал «Измерение напряжения и силы тока» по [1] и  «Измерение напряжений» по [2,3].

- Вывести формулу для расчета входного сопротивления вольтметра при измерении двух напряжений: без последовательно включенного резистора и с последовательно включенным резистором.

- Вывести формулу для расчета случайной составляющей относительной погрешности косвенного измерения входного сопротивления вольтметра, используя формулу, полученную в п.2.2.

- Рассчитать коэффициенты амплитуды и формы последовательности прямоугольных видеоимпульсов с амплитудой Um=1B, длительностью импульсов =0,25 мс и периодом следования Т=1мс, с положительной полярностью.

Определить показания следующих вольтметров при подаче на их вход названного выше сигнала:

- вольтметр среднеквадратических значений синусоидального напряжения (детектор пиковый с открытым входом);

- вольтметр среднеквадратических значений синусоидального напряжения (детектор пиковый с закрытым входом);

- вольтметр среднеквадратических значений синусоидального напряжения (детектор средневыпрямленных значений с открытым входом);

- вольтметр среднеквадратических значений синусоидального напряжения (детектор средневыпрямленных значений с закрытым входом);

- вольтметр среднеквадратических значений напряжения произвольной формы.

- Изучить принцип действия, назначение основных органов управления, основные технические характеристики и правила эксплуатации, используя электронные версии технических описаний следующих приборов:

- микровольтметр среднеквадратических значений напряжения произвольной формы В3-57;

- прибор комбинированный цифровой Щ4313, в состав которого входит электронный вольтметр среднеквадратических значений синусоидального напряжения (детектор средневыпрямленных значений с закрытым входом).

- Ознакомиться с составом лабораторной установки, заданием на лабораторную работу и усвоить порядок ее выполнения.

- Контрольно-измерительная аппаратура.

- Микровольтметр В3-57.

- Прибор комбинированный цифровой Щ4313.

- Генератор низкочастотный Г3-109.

- Генератор импульсов Г5-63.

- Генератор высокочастотный Г4-102.

- Осциллограф универсальный С1-65.

- Блок резисторов.

- Порядок выполнения лабораторной работы.

- Измерение входного сопротивления микровольтметра В3-57 и вольтметра прибора Щ4313.

- Установить, пользуясь органами управления генератора Г3-109, следующие параметры выходного напряжения: U=0,9 B, F=20 Гц. Установить предел измерений на микровольтметре В3-57, равный 1В. Подключить микровольтметр к генератору, произвести отсчет измеряемого напряжения U1. Включить между выходом генератора и входом вольтметра (последовательно) резистор, сопротивление которого наиболее близко к паспортному значению входного сопротивления микровольтметра. Произвести отсчет измеряемого напряжения U2.

Рассчитать входное сопротивление микровольтметра, используя формулу, полученную при подготовке к лабораторной работе.

Результаты измерений и расчетов свести в табл.1.

Таблица 1

| Тип вольтметра | Показания вольтметра, В U1 U2 | Сопротивле-ние резистора блока, Мом | Входное сопротивление вольтметра, Мом паспортное измеренное |
| --- | --- | --- | --- |
| В3-57 |  |  |  |
| Щ4313 |  |  |  |

- Измерение входного сопротивления вольтметра прибора Щ4313 произвести при следующих параметрах выходного напряжения генератора Г3-109: F=45 Гц, U=4В, установив предел измерений, равный 5 В, по методике, изложенной в п.4.1.1. Результаты измерений и расчетов свести в табл. 1.

- Рассчитать случайную составляющую относительной погрешности косвенного измерения входного сопротивления микровольтметра В3-57 и вольтметра прибора Щ4313, используя данные п.4.1.1, 4.1.2. и формулу, полученную при подготовке к лабораторной работе при условии, что среднеквадратические отклонения случайной составляющей относительной погрешности измерения напряжений U1 и U2 равны  ==0,02, а среднеквадратическое отклонение случайной составляющей относительной погрешности измерения сопротивления резисторов составляет =0,05. Считать приведенные выше погрешности некоррелированными.

- Исследование влияния частоты сигнала на показания микровольтметра В3-57 и вольтметра прибора Щ4313.

- Подключить ко входу микровольтметра В3-57 генератор Г4-102. Установить предел измерения напряжения на В3-57, равный 1В. Органами управления выходного напряжения Г4-102 добиться показания В3-57 на частоте 100 кГц, равного 0,8 В. Изменяя частоту генератора Г4-102 в диапазоне от 0,1 МГц до 10 МГц, произвести отсчеты напряжений по шкале микровольтметра В3-57. Результаты измерений свести в табл. 2.

Таблица 2

| В3-57 | f, МГц U, В |  |
| --- | --- | --- |
| Щ4313 | f, МГц U, В |  |

По результатам табл. 2 построить зависимости U(f).

- Аналогичные измерения произвести вольтметром прибора Щ4313 на пределе измерения напряжения, равном 5 В, в диапазоне частот от 0,1 МГц до 0,5 МГц. Результаты измерений свести в табл.2.

- Исследование зависимости показаний электронных вольтметров от формы измеряемого напряжения.

- Подключить к входам микровольтметра В3-57 и осциллографа С1-65 генератор импульсов Г5-63, на выходе которого получить последовательность прямоугольных видеоимпульсов с параметрами: амплитуда 1В, длительность импульсов 0,25 мс, период следования 1 мс, полярность положительная, подкорректировать параметры последовательности импульсов, используя осциллограф. Установить предел измерения напряжения на В3-57 равным 1 В. Результат измерения занести в табл. 3.

Таблица 3

|  | Тип вольтметра | Тип детектора | Показания вольтметра |
| --- | --- | --- | --- |
| В3-57 | среднеквадратических значений | среднеквадратических значений |  |
| Щ4313 | среднеквадратических значений синусоидального напряжения | средневыпрямленных значений с закрытым входом |  |

- Аналогичное измерение произвести вольтметром прибора Щ4313, установив предел измерения напряжения равным 0,5 В. Результат измерения занести в табл.3. Сравнить показания вольтметров (табл.3) с результатами расчетов (п.2.4).

- Поверка стрелочного микровольтметра В3-57 по цифровому Щ4313 методом сличения.

Подключить оба вольтметра к генератору Г3-109. Настроить генератор на частоту 1 кГц. Установить предел измерения напряжения у В3-57 и Щ4313 соответственно 3 В и 5 В. Поверку провести в точке 2 В на установленном пределе стрелочного микровольтметра В3-57. Для этого плавно изменять выходное напряжение генератора со стороны меньших значений от 1 В до получения 2 В по стрелочному микровольтметру («ход вверх»). Измерить это напряжение прибором Щ4313. Проделать эти операции 10 раз.

Аналогично получить данные для «хода вниз», начиная со значения 3 В до 2 В. Результаты свести в табл.4.

Таблица 4

| Показания вольтметров | Погрешность единичных измерений | Среднее значение погрешности измерений | Оценка систематич. погрешности поверяемого вольтметра | Оценка среднекв. отклонения случайной погрешности поверяемого вольтметра | Оценка вариа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверя Образ- емого, цового, В | вв, В вн, | вв, В вн, В | с, В | (, В | , В |
| В ход ход вверхвниз | ход ход вверх вниз | ход ход вверх вниз |  |  |  |

Рассчитать оценки погрешностей поверяемого микровольтметра В3-57:

- оценка систематической погрешности определяется по формуле:

где

,           n=10;

- оценка среднеквадратического отклонения случайной погрешности определяется по формуле:

- оценка вариации определяется по формуле:

- Содержание отчета.

- Результаты расчетов, проведенных при подготовке к работе.

- Таблицы с результатами измерений и расчетов, проведенных по ним.

- Анализ результатов эксперимента и выводы.

ЛИТЕРАТУРА

- Метрология и электро/радиоизмерения в телекоммуникационных системах. Под ред.

проф. В.И.Нефедова. – М.: Высшая школа, 2001.

- Мирский Г.Я. Радиоэлектронные измерения. - М: Энергия, 1975.

3. Мирский Г.Я. Электронные измерения. - М: Радио и связь, 1986.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №  2

## Поверка генератора высокой частоты

- Цель работы.

- Изучение принципа действия измерительного генератора высокой частоты.

- Приобретение практических навыков работы с генераторами типа Г4-102 и поверки прибора по ряду параметров.

- Подготовка к работе.

- Усвоить теоретический материал «Измерительные генераторы» по [1] и «Измерительные генераторы высоких частот» по [2,3].

- Рассчитать амплитуду напряжения выходного сигнала генератора высокой частоты на нагрузке 30 Ом, если выходное сопротивление генератора 50 Ом, а показание внутреннего отсчетного устройства соответствует 1 мВ (действующее значение).

- Изучить принцип действия, структурную схему, технические характеристики и назначение основных органов управления исследуемого генератора, используя электронную версию  технического описания.

- Ознакомиться с составом лабораторной установки, заданием на лабораторную работу и усвоить порядок ее выполнения.

- Контрольно-измерительная аппаратура.

- Генератор высокочастотный  Г4-102.

- Электронный частотомер Ч3-38.

- Осциллограф универсальный С1-65.

- Анализатор спектра С4-25.

- Милливольтметр В3-56.

- Порядок выполнения лабораторной работы.

- Измерение значений граничных частот поддиапазонов и определение запаса по частоте на краях поддиапазонов.

Подключить к выходу «((» генератора Г4-102 через 50-омную нагрузку частотомер Ч3-38. Измерение граничных частот и запаса по частоте произвести в 1-6 поддиапазонах генератора. Результаты измерений свести в табл.5.

Таблица 5

| Поддиапазон | Значение граничных частот, МГц fmin fmax | Величина запаса по частоте, МГц | Величина запаса по частоте, % | Паспортное значение запаса по частоте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Измерение основной погрешности установки частоты.

Схема соединений приборов такая же, как в п.4.1.

Измерения проводить в 1-6 поддиапазонах не менее, чем на трех частотах каждого поддиапазона. Результаты измерений свести в табл.6.

Таблица 6

| Поддиа-пазон | Значение частот fном, МГц f1ном f2ном f3ном | Значение частот fизм, МГц f1изм f2изм f3изм | Погрешность (f1 (f2 (f3 | Паспортное значение погрешности (f, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Измерение погрешности установки опорного напряжения.

Подключить к выходу «((» генератора Г4-102 через 50-омную нагрузку милливольтметр В3-56, установить аттенюатор генератора в положение, соответствующее выходному напряжению Uном=5(105 мкВ. Измерение погрешности установки опорного напряжения произвести не менее, чем в 3 точках одного из поддиапазонов. Результаты свести в табл.7.

Таблица 7

| Частота, МГц | Измеренное напряжение Uизм, В | Погрешность , дБ | Паспортное значение погрешности , дБ |
| --- | --- | --- | --- |

4.4. Измерение коэффициента гармоник выходного сигнала.

Подключить к выходу «((» генератора Г4-102 через 50-омную нагрузку анализатор спектра С4-25. С помощью ручек спектроанализатора «ОТСЧЕТ АМПЛИТУД ДБ» измерить амплитуды второй, третьей и четвертой гармоник относительно первой гармоники не менее, чем на трех частотах диапазона. Результаты измерений свести в табл.8.

Таблица 8

| Частота, МГц | Измеренные значения относительных амплитуд гармоник, дБ Um2 отн Um3 отн Um4 отн | Измеренные значения коэффициентов гармоник, дБ Кf2 Кf3 Кf4 | Паспортное значение коэффициента гармоник Кf, дБ |
| --- | --- | --- | --- |

- Определение основной погрешности установленного коэффициента глубины амплитудной модуляции.

Подключить к выходу «((» генератора Г4-102 осциллограф С1-65, с помощью которого измерять коэффициент глубины модуляции не менее, чем на трех частотах диапазона генератора и не менее, чем на пяти значениях глубины модуляции, включая точки 10, 80. Результаты свести в табл.9.

Таблица 9

| Частота, МГц | Измеренные значения коэффициента глубины амплитудной модуляции, Мизм, % | Погрешность коэффициента глубины амплитудной модуляции (М=Мном-Мизм, % | Паспортное значение погрешности коэффициента глубины амплитудной модуляции (М, % |
| --- | --- | --- | --- |

5.  Содержание отчета.

- Расчеты, проведенные при подготовке к работе.

- Таблицы с данными измерений и расчетов.

- Анализ результатов эксперимента и расчетов.

ЛИТЕРАТУРА

  - Метрология и электро/радиоизмерения в телекоммуникационных системах.

/Под ред проф. В.И.Нефедова. – М.: Высшая школа, 2001.

- Мирский Г.Я. Радиоэлектронные измерения. - М.: Энергия, 1975.

- Мирский Г.Я. Электронные измерения. - М.: Радио и связь, 1986.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №  3

Исследование формы напряжения сигналов

электронно-лучевым осциллографом.

- Цель работы.

- Изучение принципа действия электронно-лучевого осциллографа.

- Приобретение практических навыков работы с осциллографами типа     С1-65.

- Подготовка к работе.

- Усвоить теоретический материал «Исследование формы и параметров сигнала» по  [1] и «Исследование формы напряжения» по [2,3].

- Нарисовать осциллограмму колебания, если на вход осциллографа подается синусоидальный сигнал с частотой 125 кГц, а длительность прямого хода развертки 20 мкс.

- Определить относительную погрешность воспроизведения амплитуды импульсов на экране осциллографа, если он имеет входное сопротивление 1 Мом,  а  генератор  импульсов,  подключаемый  к  осциллографу,  имеет выходное сопротивление 50 кОм.

- Изучить принцип действия, назначение органов управления, основные технические характеристики и инструкцию по эксплуатации электронно-лучевого осциллографа С1-65, используя электронную версия технического описания.

- Ознакомиться с составом лабораторной установки, заданием на лабораторную работу и усвоить порядок ее выполнения.

- Контрольно-измерительная аппаратура.

- Электронно-лучевой осциллограф С1-65.

- Генератор низкочастотный  Г3-33.

- Генератор импульсов Г5-54.

- Порядок выполнения лабораторной работы.

- Калибровка осциллографа.

Включить осциллограф в сеть и провести все необходимые операции согласно инструкции по эксплуатации.

- Наблюдение на экране осциллографа кривой напряжения низкочастотного синусоидального сигнала, измерение амплитуды и периода этого сигнала.

Подключить  к   выходу  генератора   Г3-33   вход   канала   Y   осциллографа       .

Получить на  выходе  генератора  синусоидальное  напряжение  с параметрами      U=1 В, F =1 кГц, пользуясь отсчетными устройствами генератора. Получить на экране устойчивое изображение одного периода исследуемого напряжения при  внутренней синхронизации. Измерить амплитуду и период этого напряжения в делениях масштабной сетки на экране ЭЛТ. Зарисовать в масштабе полученное изображение (по осям отложить деления масштабной сетки), указав значения коэффициентов  развертки  и отклонения,  при которых получено изображение. Рассчитать и сравнить измеренные параметры сигнала с установленными на генераторе.

Не меняя параметров сигнала генератора, получить устойчивое изображение двух, а затем пяти периодов синусоидального напряжения. Зарисовать осциллограммы, указав коэффициенты развертки и отклонения, при которых они получены. Сделать заключение о влиянии коэффициента развертки на вид осциллограммы.

- Наблюдение на экране осциллографа импульсных сигналов, измерение их  параметров.

Подключить вход канала Y осциллографа к выходу основных импульсов генератора Г5-54. Выставить на генераторе Г5-54 следующие параметры импульсной последовательности: амплитуда 2 В, длительность импульсов 50 мкс, частота повторения 10 кГц, полярность положительная. Проделать те же опыты, что и в п.4.2.

Уменьшить  длительность  импульсов  до  1 мкс,  остальные  параметры оставить прежними. Получить устойчивое изображение в режиме внутренней синхронизации. Изменяя коэффициент развертки, добиться того, чтобы ширина изображения импульса составляла примерно половину длины масштабной сетки экрана. Измерить длительности импульса (на уровне 0,5 Um), фронта и среза, амплитуду. Зарисовать осциллограмму.

Перейти к режиму внешней синхронизации. Для этого соединить гнездо ВНЕШ.ВХОД X внешней синхронизации осциллографа с выходом синхронизирующих импульсов генератора Г5-54. Установить на генераторе временной сдвиг между основным и синхронизирующим импульсами, равный 1мкс. Получить устойчивое изображение импульса. Зарисовать осциллограмму и сравнить ее с осциллограммой импульса, полученной в режиме внутренней синхронизации. Измерить временной интервал от момента начала развертки до начала импульса и сравнить с временным сдвигом, установленным на генераторе Г5-54.

- Содержание отчета.

- Расчеты, проведенные при подготовке к работе.

- Осциллограммы и результаты измерений.

- Анализ результатов эксперимента и выводы по работе.

ЛИТЕРАТУРА

- Метрология и электро/радиоизмерения в телекоммуникационных системах. Под ред. проф. В.И.Нефедова. – М.: Высшая школа, 2001.

- Мирский Г.Я. Радиоэлектронные измерения. - М.: Энергия, 1975.

- Мирский Г.Я. Электронные измерения. - М.: Радио и связь, 1986.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №  4

###### Измерение  частоты и интервалов времени

- Цель работы

1.1. Овладеть основными методами измерения частоты и

интервалов  времени.

1.2. Получить навыки работы с частотно-измерительной

литературой.

1.3. Научиться оценивать погрешности результатов измерений.

- Подготовка к работе

2.1. Усвоить  теоретический материал «Измерение частоты и интервалов времени» по [1] и  «Измерение интервалов времени и фазовых сдвигов», «Измерение частоты» по [2].

2.2. Изучить принцип действия, назначение основных органов

управления, основные технические характеристики электронно-счетного частотомера Ч3-38, ознакомится с инструкцией по эксплуатации, используя электронную версию  технического описания частотомера.

2.3.  Усвоить программу и порядок выполнения лабораторной работы.

- Контрольно-измерительная аппаратура.

3.1 Генераторы низкочастотные Г3-104 и Г3-56/1.

3.2. Частотомер электронно-счетный Ч3-38.

3.3. Осциллограф С1-48.

4. Порядок выполнения работы.

4.1. Измерить частоту выходного напряжения измерительного генератора Г3-56/1 методом интерференционных фигур, установив частоту генератора Г3-56/1 равной 0,6 кГц.

В качестве образцового использовать генератор Г3-104, на котором установить частоту 0,6 кГц.

Схема соединений приборов представлена на рис. 1.

У                     Х

Рис.1. Схема соединений приборов при измерении частоты методом интерференционных фигур

Перестраивая частоту генератора Г3-56/1 около первоначально установленного значения частоты, добиться почти неподвижной фигуры Лиссажу на экране осциллографа. Определить количество точек пересечения полученной фигуры с горизонтальной и вертикальной осями координатной сетки осциллографа. Рассчитать значение частоты выходного напряжения генератора Г3-56/1.

Проделать аналогичные операции на следующих частотах генератора Г3-56/1: 0,3; 0,2; 0,4; 1,2; 1,8; 0,9 кГц.

Результаты наблюдений и расчетов занести в табл.10.

Таблица 10

| Частота образцового генератора Г3-104 кГц. | Вид осциллограммы | Частота, измеренная с использованием осциллограммы ., кГц. |
| --- | --- | --- |

4.2. Измерить частоту выходного напряжения измерительного генератора Г3-56/1 методом дискретного счета, используя частотомер Ч3-38 и установив частоты генератора Г3-56/1: 1,5; 5; 50; 150 кГц; напряжение генератора 1 В.

Время измерения на частотомере установить равным 1 с.

Результаты измерений занести в табл. 11.

4.3. Измерить частоту выходного напряжения измерительного генератора Г3-56/1 методом дискретного счета, используя частотомер Ч3-38  в режиме «Отношение частот FБ/ FА» и установив частоты генератора Г3-56/1: 3, 5, 6, 10, 15, 20 кГц.

Таблица 11

| Частота , установ- ленная по отсчетному устройству измерительного генератора Г3-56/1 кГц | Частота, измеренная частотоме-ром кГц | Абсолютная погрешность градуировки шкалы отсчетного устройства измерительного генератора Г3-56/1 (=, кГц | Относительная погрешность градуировки шкалы |
| --- | --- | --- | --- |

В качестве образцовой использовать частоту генератора Г3-104 fобр.=30 кГц, которую вначале необходимо проконтролировать частотомером. Выходное напряжение генераторов установить равным 1 В, время измерения на частотомере установить равным 0,1 с.

Результат измерений и расчетов свести в табл. 12.

Таблица 12

| Частота , устанавливаемая по отчетному устройству измерительного генератора Г3-56/1 кГц. | Расчетное отношение частот | Измеренное отношение частот | Относительная погрешность градуировки шкалы измерительного генератора Г3-56/1 100,% | Измеренное значение частоты , кГц. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. Измерить частоту выходного напряжения измерительного генератора Г3-56/1 косвенным методом с использованием прямого измерения периода с помощью осциллографа, установив частоты: 1, 5, 10, 40 кГц; напряжение генератора 1 В.

Коэффициент развертки осциллографа устанавливать таким, чтобы осциллограмма одного колебания напряжения генератора занимала большую часть экрана осциллографа.

Результаты измерений расчетов свести в табл. 13.

Таблица 13

| Частота измерительного генератора Г3-56/1, измеренная с помощью частотомера кГц. | Период колебаний измерительного генератора Г3-56/1, измеренный осциллографом , мс. | Частота измерительного генератора Г3-56/1, рассчитанная по периоду кГц. | Относительная погрешность измерения частоты с использованием осциллографа |
| --- | --- | --- | --- |

4.5. Измерить период колебаний выходного напряжения измерительного генератора Г3-56/1 методом дискретного счета, используя частотомер Ч3-38 и установив частоты генератора: 1 и 5 кГц; напряжение генератора 1 В, для трех случаев:

- метки времени – 10 мкс;

множитель периода – 1;

- метки времени – 1 мкс;

множитель периода – 1,

-     метки времени – 1 мкс,

множитель периода – 10.

Результаты измерений свести в табл. 14.

Таблица 14

| Частота, установленная по отсчетному устройству генератора Г3-56/1 , кГц. | Период колебаний генератора Г3-56/1, рассчитанный по установленной частоте , мс. | Период колебаний генератора, измеренный частотомером , мс. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 сл. | 2 сл. | 3 сл. |

4.6.  Установить частоту измерительного генератора Г3-56/1 2 кГц, напряжение – 1 В. Измерить ее частотомером 20 раз при времени измерения 1 сек. Повторить опыт при времени измерения 10 сек. Не меняя настройки измерительного генератора, замерить частотомером период колебаний генератора Г3-56/1 при цене меток времени 0,1 мкс и множителе периода 104 (записать показания частотомера полностью). По периоду колебаний рассчитать частоту и принять ее значение за действительное. Вычислить наибольшую абсолютную погрешность дискретности при каждом значении временных «ворот», а также относительные погрешности дискретности измерения частоты.

Результаты измерений и расчетов свести в табл. 15.

5. Содержание отчета

5.1. Схема соединений измерительных приборов.

5.2. Таблицы с данными измерений и расчетов.

5.3. Анализ результатов эксперимента и расчетов, выводы.

Таблица 15

| Прямые измерения частоты | Результат прямого измерения периода , мкc | Дейст-вительное значение частоты , кГц. | Относительная погрешность дискретности |
| --- | --- | --- | --- |
| Показания частотомера | Наибольшая абсолютная погрешность дискретности (, кГц. |  |  | Наибольшая 100, % | При усреднении результатов измере- ний |
| 1 сек | 10 сек | 1 сек | 10 сек |  |  | 1 сек. | 10 сек | 1 сек. | 10 сек |

.

ЛИТЕРАТУРА

1. Метрология и электро/радиоизмерения в телекоммуникационных системах. Под ред. проф. В.И. Нефедова.-М.: Высшая школа, 2001.

2. Мирский Г.Я. Радиоэлектронные измерения.-М.: Энергия, 1975.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №  5

Изучение методов измерения полных сопротивлений,

емкостей и индуктивностей.

- Цель работы.

1.1.Овладеть основными методами измерения полных сопротивлений, емкостей и индуктивностей.

1.2.Получить навыки работы с приборами, предназначенными для измерения полных сопротивлений, емкостей и индуктивностей.

1.3.Научиться оценивать погрешности результатов измерений.

- Подготовка к работе.

2.1.Усвоить теоретический материал «Измерение параметров цепей с сосредоточенными и распределенными постоянными» по [1], «Измерение параметров компонентов схем с сосредоточенными постоянными» по [2], «Измерение параметров компонентов цепей с сосредоточенными постоянными и характеристик СВЧ трактов» по [3].

2.2.Изучить принцип действия, назначение основных органов управления и основные технические характеристики приборов, используемых в лабораторной работе, используя электронные версии их технических описаний.

2.3.Усвоить порядок выполнения лабораторной работы

3.   Контрольно-измерительная аппаратура.

3.1.Цифровой комбинированный прибор       Щ  4313.

3.2.Измеритель индуктивности и емкости высокочастотный      Е  7-9.

3.3.Измеритель полных сопротивлений     ВМ  507.

4.  Порядок выполнения лабораторной работы.

4.1.Измерить с помощью прибора   Щ  4313  сопротивление постоянному току всех резисторов в лабораторном блоке. Определить отклонения сопротивлений указанных резисторов от номинала. Результаты измерений свести в табл. 16.

Таблица 16

| Номинал резистора R, Ом | Измеренное значение Rизм., Ом | Абсолютное отклонение ( = (R – Rизм.(, Ом | Относительное отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 |  |  |  |  |
| 620 |  |  |  |  |
| 5100 |  |  |  |  |
| 100000 |  |  |  |  |

Отклонение сопротивлений от номинала не должно превышать 5%. В графе «Примечание» сделать пометки, соответствующие пригодности рассматриваемых резисторов.

4.2. Измерить с помощью прибора Е7-9 индуктивность катушек. Определить отклонение от номинала. Измерить те же индуктивности прибором ВМ 507. Определить погрешность измерения индуктивности катушек прибором ВМ 507 методом сравнения. В качестве образцового использовать прибор Е7-9.

4.2.1. Измерение индуктивности катушек с помощью прибора Е7-9 осуществляется следующим образом:

- замкнуть клеммы Lx;

- установить переключатель С1 и отсчетные устройства конденсаторов С2 и С3 на нуль;

- поставить переключатель МНОЖИТЕЛЬ К в положение 0,1;

- добиться ручкой НАЧ.УСТ. нулевых биений (нулевым биениям соответствует момент погасания светового индикатора);

- снять закорачивающую пластину и к клеммам Lx подключить измеряемую индуктивность. Добиться нулевых биений вращением ручек отсчетных устройств конденсаторов С2 (грубая настройка) и С3 (точная настройка) по часовой стрелке. Измеряемая величина индуктивности Lx в мкГн определяется по формуле:

Lx =  К ( (С2 + С3),

где К – множитель поддиапазонов (0,01; 0,1; 1; 10; 100).

4.2.2. Измерение индуктивности катушек с помощью прибора ВМ 507 осуществляется следующим образом:

- откалибровать прибор (нажать на кнопку ГРАД. 1 кОм выбрать предел 3 кОм, установить частоту 1 кГц, ручкой ГРАДУИРОВАНИЕ Z установить значение Z=1 кОм, ручкой ноль ( установить значение  (=0, отжать кнопку ГРАД. 1 кОм);

- подключить к клеммам Х, У измеряемую индуктивность;

- пользуясь таблицей, приведенной на лицевой панели прибора, выбрать подходящий предел измерения индуктивности из трех нижних строк, переключателем и ручкой ЧАСТОТА установить частоту, соответствующую выбранной строке, в соответствии с выбранным пределом измерения индуктивности переключателями (, к( установить диапазон Z, указанный в верхней строке таблицы, при этом во второй сверху строке указывается используемая при измерении шкала индикатора Z, причем предел этой шкалы равен выбранному пределу измерения индуктивности.

Результаты свести в табл. 17.

Таблица 17

| Номинал индуктивности L, мкГн | Измеренное значение индуктивности прибором Е7-9 Lизм.1, мкГн | Относительное отклонение индуктивности от номинала , % | Измеренное значение индуктивности прибором ВМ 507 мкГн | Относительная погрешность измерения , % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

4.3.  Измерить с помощью Е7-9 емкость конденсаторов. Определить отклонение от номинала. Измерить емкость этих конденсаторов приборов ВМ 507. Определить погрешность измерения емкости конденсаторов прибором ВМ 507 методом сравнения. В качестве образцового прибора использовать прибор Е7-9.

4.3.1. Измерение емкости конденсаторов с помощью прибора Е7-9 осуществляется следующим образом:

- включить кнопку ИЗМЕР.С;

- установить на нуль отсчетные устройства конденсаторов С2 и С3 и переключатель С1;

- настроиться ручкой НАЧ.УСТ. на нулевые биения по световому индикатору (при разомкнутых клеммах Сх);

- подключить измеряемую емкость к клеммам Сх и произвести вторичную настройку на нулевые биения, пользуясь переключателем С1 и отсчетными устройствами конденсаторов С2 и С3. Измеряемая емкость Сх в пФ определяется по формуле:

Сх = С1 + С2 + С3.

4.3.2. Измерение емкости конденсаторов с помощью прибора ВМ 507 осуществляется по методике, приведенной в п.4.2.2.

Результаты свести в табл. 18.

Таблица 18

| Номинал емкости конденсатора С, пФ | Измеренное значение емкости прибором Е7-9 пФ | Относительное отклонение емкости от номинала % | Измеренное значение емкости прибором ВМ 507 Сизм.2, пФ | Относительная погрешность измерения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 390 |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |

4.4. Измерить с помощью прибора ВМ 507 модуль Z и аргумент ( полного сопротивления резистора R=3 МОм на частотах 50, 100, 200, 300, 400 кГц. Измерить сопротивление постоянному току этого резистора с помощью прибора Щ4313. Измерение модуля и аргумента полного сопротивления резистора R=3 Мом на указанных частотах осуществляется следующим образом:

- подключить резистор к клеммам Х, У;

- с помощью переключателя и ручки ЧАСТОТА установить необходимое значение частоты;

- переключателями (, к( установить предел измерения сопротивления, равный 3000 кОм;

- при измерении модуля полного сопротивления использовать третью сверху шкалу индикатора Z;

- отчет аргумента полного сопротивления производить по индикатору (.

Результаты свести в табл. 19.

Таблица 19

| Номинал резистора R, МОм | Измеренное сопротивление постоянному току Rизм., МОм | Модуль и аргумент полного сопротивления резистора |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | f, кГц | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
|  |  | Z, МОм |  |  |  |  |  |
|  |  | (, град |  |  |  |  |  |

4.5. Измерить с помощью прибора ВМ 507 модуль Z и аргумент ( полного сопротивления катушки индуктивности L=8 мкГн на частотах 50, 100, 150, 200 кГц. Измерение модуля и аргумента полного сопротивления катушки индуктивности на указанных частотах осуществляется следующим образом:

- подключить катушку к клеммам Х, У;

- с помощью переключателя и ручки ЧАСТОТА установить необходимое значение частоты; переключателями (, к( установить предел измерения сопротивления, равный 10 Ом;

- при измерении модуля полного сопротивления использовать верхнюю шкалу индикатора Z;

- отсчет аргумента полного сопротивления производить по индикатору (.

Результаты свести в таблицу 20.

Таблица 20

| f, кГц | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z, Ом |  |  |  |  |
| (, град. |  |  |  |  |

5. Содержание отчета.

5.1. Таблицы с данными измерений и расчетов.

5.2. Анализ результатов измерений и расчетов.

ЛИТЕРАТУРА

- Метрология и электро/радиоизмерения в телекоммуникационных системах. Под ред. проф. В.И. Нефедова. – М. : Высшая школа, 2001.

- Мирский Г.Я.  Радио электронные измерения. – М.: Энергия 1975.

- Мирский  Г.Я. Электронные измерение.  -  М : Радио и связь, 1986.

# Text boxes

ОСЦИЛЛОГРАФ

С1-48

ГЕНЕРАТОР

Г3-56/1

ГЕНЕРАТОР

Г3-104