ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра основ радиотехники и защиты информации

А.А.Илюхин

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Пособие к выполнению

лабораторных работ №№ 1-7

для студентов II курса

специальности 090106

дневного обучения

Москва - 2007

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов  П курса специальности 090106 дневного обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 22.01.07г. и методического совета ФАСК по специальности  090601    20.03.07г.

Лабораторная работа № 1

Измерение тока, напряжения, мощности

- Цель занятия – получение практических навыков использования электромеханических, электронных аналоговых и цифровых амперметров и вольтметров при прямых измерениях тока и напряжения и косвенных измерениях мощности в электрических цепях постоянного и переменного тока.

- Контрольно-измерительная аппаратура.

  - Оборудование для проведения лабораторно-практических работ по радиоэлектронике 87Л-01.

  - Милливольтметр В3-39.

  - Ампервольтомметры Ц4315, Ц4352.

  - Вольтметр универсальный цифровой В7-16.

  - Прибор комбинированный цифровой Щ4313.

  - Генератор низкочастотный Г3-109.

- Порядок выполнения измерений.

  - Измерение тока, напряжения, мощности в электрической цепи постоянного тока.

    - Измерения с использованием электромеханического амперметра и вольтметра.

Собрать схему цепи, приведенную на рис.1, в соответствии с указанным номером варианта (табл.1).

Таблица 1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения сопротивлений резисторов, кОм | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 0,82 |

В качестве источника постоянного напряжения используется генератор напряжения ГН2 (“+” ГН2 подключить к точке Х11, “–” ГН2 – к точке Х12). К точке Х9 подключить “ + ” ампервольтметра АВМ1, к точке Х10  подключить   “ – ” ампервольтметра АВМ1, который в данном случае используется в качестве вольтметра, для чего переключателем пределов измерения АВМ1 установить предел измерения 5 В.

Рис.1. Принципиальная схема электрической цепи

К точке Х8 подключить “ + ” ампервольтметра АВМ2, к точке Х7 подключить “ – ” ампервольтметра АВМ2, который в данном случае используется в качестве амперметра, для чего переключателем пределов измерения АВМ2 установить предел измерения 5 мА.

Поставить тумблер СЕТЬ стенда 87Л-01 в верхнее положение.

Используя органы управления выходным напряжением ГН2 и АВМ1, установить напряжение 1 В, измерить ток через резистор с помощью АВМ2. Аналогично измерить токи через резистор при напряжениях 2, 3, 4 В.

Результаты измерений занести в табл.2.

Таблица 2

| U, В | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА |  |  |  |  |
| P, мВт |  |  |  |  |

Используя формулу P = U·I, рассчитать мощность, выделяемую в резисторе, результаты расчетов свести в табл.2.

Используя результаты табл.2, построить вольтамперную характеристику (ВАХ) резистора I = f(U).

    - Измерения с использованием электронных цифровых амперметра и вольтметра.

Использовать электрическую цепь, собранную в п. 3.1.1. К точкам Х9, Х10 подключить вход цифрового вольтметра В7-16, а к точкам Х7, Х8 – вход прибора комбинированного цифрового Щ4313.

На вольтметре В7-16 произвести следующие операции:

– тумблер СЕТЬ установить в верхнее положение;

– тумблер  → установить в положение ;

– ручку ВРЕМЯ ИНДИКАЦИИ повернуть до упора против часовой стрелки;

– установить переключатель РОД РАБОТЫ в положение ►O◄ и     ручкой ►O◄  добиться показаний 0000 на индикаторном табло;

– поставить переключатель РОД РАБОТЫ в положение ▼ и ручкой ▼

установить на индикаторном табло показание, указанное на  шильдике прибора;

– установить переключатель ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ в положение 10 В;

– установить переключатель РОД РАБОТЫ в положение U_OS;

– установить ручку ВРЕМЯ ИНДИКАЦИИ в положение, обеспечивающее

удобное время индикации.

На приборе Щ4313 нажать кнопки ПИТ., ☼, mА, 5, остальные кнопки должны находиться в ненажатом положении.

Используя органы управления выходным напряжением ГН2 и вольтметр В7-16, установить напряжение 1 В, измерить ток через резистор с помощью прибора Щ4313. Аналогично измерить токи через резистор при напряжениях 2, 3, 4 В.

Результаты измерений занести в табл.3.

# Таблица 3

| U, В | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА |  |  |  |  |
| P, мВт |  |  |  |  |

Рассчитать мощность, выделяемую в резисторе, результаты расчетов свести в табл.3.

  - Измерение тока, напряжения, мощности в электрической цепи гармонического тока.

    - Измерения с использованием электронных цифровых амперметра и вольтметра.

Использовать электрическую цепь, собранную в п. 3.1.1. К точкам Х11, Х12 подключить генератор низкой частоты Г3-109.

На генераторе Г3-109 произвести следующие операции:

– поставить переключатель МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ в положение 10, ручкой плавного изменения частоты совместить риску шкалы Hz с риской числа 100 (в этом случае частота гармонического напряжения будет составлять 1 кГц);

– переключатель ступенчатого изменения выходного напряжения поставить в положение 5 V;

– ручку РЕГУЛИРОВКА ВЫХ. повернуть против часовой стрелки до упора;

– установить тумблер СЕТЬ в верхнее положение.

На вольтметре В7-16 произвести следующие операции:

– установить переключатель ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ в положение 10 В;

– установить переключатель РОД РАБОТЫ в положение U~НЧ.

На приборе Щ4313 нажать кнопки ПИТ., ☼, , mА, 5, остальные кнопки должны находиться в ненажатом положении.

Используя органы управления выходным напряжением генератора Г3-109 и вольтметр В7-16, установить действующее значение синусоидального напряжения 2,2 В, измерить действующее значение синусоидального тока через резистор прибором Щ4313. Аналогично измерить токи через резистор при напряжениях 2,6; 3, 4 В.

Результаты измерений занести в табл.4.

Таблица 4

| U, В | 2,2 | 2,6 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА |  |  |  |  |
| P, мВт |  |  |  |  |

Рассчитать мощность, выделяемую в резисторе, результаты расчетов свести в табл.4.

    - Измерения с использованием электронных аналоговых амперметра и вольтметра.

Использовать электрическую цепь, собранную в п. 3.2.1. К точкам Х9, Х10 подключить вольтметр В3-39, а к точкам Х7, Х8 – ампервольтомметр Ц4315.

На вольтметре В3-39 произвести следующие операции:

– установить переключатель ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ в положение 10 В (при этом используется верхняя шкала вольтметра);

– тумблер СЕТЬ установить в верхнее положение.

На ампервольтомметре Ц4315 переключатель поставить в положение 5 mА и нажать кнопку ~, остальные кнопки должны находиться в ненажатом положении (при этом используется третья сверху шкала).

На ампервольтомметре Ц4352 переключатель поставить в положение 6 mА и нажать кнопку ~. Остальные кнопки должны находиться в ненажатом  положении (при этом используется первая сверху шкала).

Используя органы управления выходным напряжением генератора Г3-109 и вольтметр В3-39, установить действующее значение синусоидального напряжения 2,2 В, измерить действующее значение синусоидального тока через резистор Ц4315 (Ц4352). Аналогично измерить токи через резистор при напряжениях 2,6; 3, 4 В.

Результаты измерений занести в табл.5.

Таблица 5

| U, В | 2,2 | 2,6 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА |  |  |  |  |
| P, мВт |  |  |  |  |

Рассчитать мощность, выделяемую в резисторе, результаты расчетов свести в табл.5.

Лабораторные работы №№ 2-3

Измерительные генераторы – Исследование формы сигналов электронно-лучевым осциллографом

- Цель занятий – приобретение практических навыков использования генераторов низкочастотного и высокочастотного диапазонов, импульсного генератора для получения на их выходе сигналов с заданными параметрами и электронно-лучевого осциллографа для измерения значений этих параметров.

- Контрольно-измерительная аппаратура.

  - Генератор сигналов низкочастотный Г3-109.

  - Генератор сигналов высокочастотный Г4-102.

  - Генератор импульсов Г5-54.

  - Генератор шума низкочастотный Г2-37.

  - Осциллограф универсальный С1-65.

  - Микровольтметр В3-57.

- Порядок выполнения измерений.

  - Тумблер СЕТЬ поставить в верхнее положение.

Проверить усиление усилителя Y и длительность развертки, для чего соединить кабелем гнезда  калибратора и  усилителя Y; установить переключатели V/дел. в положение 0,05, ВРЕМЯ/дел. в положение 0,5 ms, переключатели ВЫКЛ   1 кГц в положение  1 кГц, а КАЛИБРАТОР в положение 200 mV; ручкой СИНХРОНИЗАЦИЯ УРОВЕНЬ получить устойчивое изображение последовательности прямоугольных видеоимпульсов, при этом на 10 делениях шкалы экрана должно укладываться 5 периодов этой последовательности, а амплитуда импульсов должна составлять 4 деления.

  - Измерения с использованием генератора Г3-109.

Собрать лабораторную установку в соответствии с рис.2 (использовать коаксиальный выход генератора).

Рис.2. Структурная схема лабораторной установки

Получить на выходе генератора Г3-109 гармоническое напряжение с параметрами:

– действующее значение U = 2 В;

– частота F = 100 Гц.

На генераторе Г3-109 произвести следующие операции:

– переключатель МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ поставить в положение 1;

– ручкой плавного изменения частоты совместить риску Hz с риской числа 100 на шкале частоты;

– переключатель дискретного изменения выходного напряжения поставить в положение 5V;

– ручку плавного изменения выходного напряжения РЕГУЛИРОВКА ВЫХ. повернуть против часовой стрелки до упора;

– тумблер СЕТЬ поставить в верхнее положение;

– поворачивая ручку РЕГУЛИРОВКА ВЫХ. по часовой стрелке, совместить стрелку вольтметра генератора Г3-109 с риской числа 2 на нижней шкале вольтметра.

На микровольтметре В3-57 сделать следующее:

– установить переключатель пределов измерения в положение 300V;

– тумблер СЕТЬ поставить в верхнее положение;

– ручкой УСТ. 0 установить стрелку на зачерненный участок шкалы;

– переключатель пределов измерения поставить в положение 3V (в этом случае используется средняя шкала с пределом 3 В).

На осциллографе С1-65 произвести следующие операции:

– переключатель V/дел. поставить в положение 2;

– переключатели РАЗВЕРТКА: х1 х0,1 х поставить в положение х1, ВРЕМЯ/дел. – в положение 2 mS/дел., Z    - в положение Z;

– переключатель СИНХРОНИЗАЦИЯ ВНУТР. СЕТЬ 1:1 1:10 ВНЕШ. поставить в положение ВНУТР.;

– ручками  ☼    отрегулировать  яркость  и  фокусировку  луча,  ручками ↕ ↔ - положение осциллограммы на экране осциллографа, удобные для наблюдения и измерения;

– ручкой СИНХРОНИЗАЦИЯ УРОВЕНЬ получить устойчивое изображение сигнала.

Измерить  микровольтметром В3-57 действующее значение выходного напряжения генератора Г3-109.

Осциллографом С1-65 измерить период повторений (T) выходного напряжения генератора Г3-109 - для этого измерить расстояние в делениях между ближайшими максимальными значениями осциллограммы этого напряжения, затем умножить это расстояние на коэффициент развертки Кразв.=2ms/дел.

Рассчитать частоту выходного напряжения генератора по формуле  F=1/T.

Далее установить на генераторе Г3-109 и измерить микровольтметром В3-57 и осциллографом С1-65 следующие значения параметров выходного напряжения (подбирая удобные для измерения пределы В3-57 и коэффициенты развертки С1-65):

– действующее значение (частота): 0,9 В (1500 Гц); 0,1 В (10000 Гц); 0,04 В (180000 Гц).

Полученные  результаты занести в табл.6 и сравнить между собой.

Таблица 6

| Выходное напряжение генератора Г3-109 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действующее значение U, В |  | Частота F, Гц |  |
| Установленное | Измеренное | Установленное | Измеренное |

  - Измерения с использованием генератора Г4-102.

Собрать лабораторную установку в соответствии с рис.3 (использовать коаксиальный выход μV).

μV

Рис.3. Структурная схема лабораторной установки

3.3.1. Получить на выходе генератора Г4-102 гармоническое напряжение с параметрами:

– действующее значение U = 0,5 В;

– частота f = 0,1 МГц.

На генераторе Г4-102 произвести следующие операции:

– нажать кнопку 1 переключателя дискретного изменения частоты УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ MHz, ручкой плавного изменения частоты совместить риску визира с риской числа 0,1 на шкале частоты;

– переключатель дискретного изменения выходного напряжения поставить в положение х105 (использовать красную шкалу);

– ручку плавного изменения выходного напряжения поставить в положение 5 (использовать красную шкалу);

–   тумблер ВКЛ.μV поставить в верхнее  положение, а тумблер ВКЛ.1V – в нижнее;

–   тумблер ВНЕШ.-ВНУТР. поставить в положение ВНЕШ.;

–   тумблер СЕТЬ установить в верхнее положение.

На микровольтметре В3-57 переключатель пределов установить в положение 1V.

На осциллографе С1-65 переключатель V/дел. поставить в положение 0,5, а переключатель ВРЕМЯ/дел. – в положение 2 μS/дел. При необходимости ручкой СИНХРОНИЗАЦИЯ УРОВЕНЬ получить устойчивое изображение сигнала.

Используя методику, изложенную в п.3.1, измерить параметры выходного напряжения Г4-102.

Далее установить на генераторе Г4-102 и измерить микровольтметром В3-57 и осциллографом С1-65 следующие значения параметров выходного напряжения:

– действующее значение (частота): 0,3 В (0,3 МГц); 0,014 В (0,6 МГц); 0,009 В (1,0 МГц).

Полученные результаты занести в табл.7 и сравнить между собой.

## Таблица 7

| # Выходное напряжение генератора Г4-102 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Гармоническое |  |  |  | # Амплитудно-модулированное |  |  |  |
| Действующее значение |  | Частота f, МГц |  | Коэффициент модуляции М, % |  | Частота модуляции Fм, Гц |  |
| Установ- ленное | Изме- ренное | Установ- ленное | Изме- ренное | Установ- ленное | Изме- ренное | Установ- ленное | Изме- ренное |

3.3.2. Получить на выходе генератора Г4-102 однотональное амплитудно-модулированное напряжение с параметрами:

– действующее значение несущего колебания Uн = 0,5 В;

– частота несущего колебания fн = 0,14 МГц;

– коэффициент модуляции М = 20%;

– частота модуляции Fм = 1000 Гц.

На генераторе Г4-102 сделать следующее:

– действующее значение Uн и частоту fн установить по методике, изложенной выше;

– тумблер ВНЕШ.-ВНУТР. установить в положение ВНУТР;

– ручкой потенциометра опорного уровня модуляции (находится под индикатором генератора) установить стрелку индикатора на риску К;

– переключатель ГЛУБИНА МОД.%  установить в положение 20.

С помощью осциллографа С1-65 измерить коэффициент и частоту модуляции, используя формулу:

М=2Umax−2Umin2Umax+2Umin

и осциллограмму рис. 4.

Рис.4. Осциллограмма амплитудно-модулированного выходного напряжения генератора Г4-102

Далее установить на генераторе Г4-102 и измерить осциллографом С1-65 следующие значения коэффициента модуляции выходного напряжения: 40, 60, 80%.

Полученные  результаты занести в табл.7 и сравнить между собой.

  - Измерения с использованием генератора Г5-54.

Собрать лабораторную установку в соответствии с рис.5.

Рис.5. Структурная схема лабораторной установки

Получить на выходе генератора Г5-54 периодическую последовательность прямоугольных видеоимпульсов с параметрами:

- амплитуда импульсов Um = 4 В;

- длительность импульсов tи = 200 мкс;

- частота повторения импульсов F = 2000 Гц;

- полярность импульсов - положительная.

На генераторе Г5-54 произвести следующие операции:

- нажать белую кнопку х103 переключателя ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ Hz;

- ручкой плавного изменения частоты повторения совместить риску визира с риской числа 2.0 на белой шкале;

- нажать кнопку О переключателя ВРЕМЕННОЙ СДВИГ μS;

- нажать белую кнопку х102 переключателя ДЛИТЕЛЬНОСТЬ μS;

- ручкой плавного изменения длительности импульса совместить риску визира с риской числа 2.0 на белой шкале;

- нажать кнопку  переключателя  - ;

- тумблер СЕТЬ установить в верхнее положение;

- ручкой плавного изменения амплитуды импульсов АМПЛ. установить стрелку вольтметра генератора на риску числа 40;

- нажать кнопку х0,1 переключателя ступенчатого изменения амплитуды импульсов;

- нажать верхнюю кнопку переключателя ЗАПУСК.

На осциллографе С1-65 переключатель V/дел. поставить в положение 1, а переключатель ВРЕМЯ/дел. – в положение 0.1 mS/дел.. При необходимости ручкой СИНХРОНИЗАЦИЯ УРОВЕНЬ получить устойчивое изображение сигнала.

Используя осциллограф С1-65, измерить длительность импульсов, период их повторения и амплитуду. При измерении амплитуды использовать коэффициент отклонения, размерность которого В/дел. По периоду рассчитать частоту повторения импульсов.

Далее установить на генераторе Г5-54 и измерить осциллографом С1-65 (подбирая удобные для измерения коэффициенты развертки и отклонения) следующие значения параметров импульсной последовательности:

- Um = 2 В, tи =100 мкс, F = 800 Гц, полярность отрицательная;

- Um = 1,5 В, tи =40 мкс, F = 5000 Гц, полярность положительная;

- Um = 0,6 В, tи =70 мкс, F = 400 Гц, полярность отрицательная.

Полученные результаты занести в табл.8 и сравнить между собой.

## Таблица 8

| # Выходное напряжение генератора Г5-54 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплитуда импульсов Um, В |  | Длительность импульсов tи, мкс |  | Частота повторения F, Гц |  | Временной сдвиг Тсдв., мкс |  |
| Установ- ленное | Изме- ренное | Установ- ленное | Изме- ренное | Установ- ленное | Изме- ренное | Установ- ленное | Изме- ренное |

Перевести осциллограф С1-65 в режим внешней синхронизации, для чего переключатель СИНХРОНИЗАЦИЯ ВНУТР. СЕТЬ 1:1 1:10 ВНЕШ. поставить в положение 1:1. Установить коэффициент развертки 50 мкс/дел.

На генераторе Г5-54 ручку СИНХРОИМПУЛЬСЫ АМПЛ. повернуть по часовой стрелке до упора, установить временной сдвиг Тсдв. = 300 мкс, для чего нажать белую кнопку х102 переключателя ВРЕМЕННОЙ СДВИГ μS, ручкой плавного изменения временного сдвига совместить риску визира с риской числа 3.0 на белой шкале.

Осциллографом С1-65 измерить временной интервал между началом развертки и началом импульса, что и составляет временной сдвиг Тсдв. между синхроимпульсами и выходными прямоугольными видеоимпульсами.

Далее установить на генераторе Г5-54 и измерить осциллографом С1-65 следующие значения временного сдвига: 200, 80, 50 мкс.

Полученные  результаты занести в табл.8 и сравнить между собой.

  - Измерение с использованием генератора Г2-37. Собрать лабораторную установку в соответствии с рис. 6.

Рис.6. Структурная схема лабораторной установки

Получить на выходе генератора Г 2-37 шумовое напряжение с параметрами:

– действующее значение  U = 0,5 В;

– диапазон частот  ∆ f = 15 Гц ÷ 20 кГц.

На генераторе Г2-37 произвести следующие операции:

– переключатель ДИАПАЗОН СПЕКТРА установить в положение 20kHz;

– ручку ВЫХОД  повернуть против часовой стрелки до упора;

– переключатель ВЫХОД поставить в положение 1000 mV;

– тумблеры ВЫХОД и СЕТЬ поставить в верхнее положение;

– ручкой ВЫХОД совместить стрелку вольтметра генератора Г2-37 риской числа 5 на верхней шкале вольтметра.

Измерить микровольтметром  В3-57 действующее значение выходного напряжения генератора.

На экране осциллографа С1-65 наблюдать осциллограмму шумового напряжения.

Далее установить на генераторе  Г2-37,  измерить  микровольтметром  В3-57 и наблюдать на экране  осциллографа С1-65 шумовое напряжение со следующими параметрами:

– действующее значение (диапазон частот): 0,15В (15Гц ÷ 600кГц); 0,09В (15Гц ÷ 6,5МГц).

Полученные результаты занести в табл. 9 и сравнить между собой.

Таблица 9

| Выходное напряжение генератора Г2-37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Действующее значение U,B |  | Диапазон частот ∆ f |
| Установленное | Измеренное | Установленный |

Лабораторная работа № 4

Измерение частоты, интервалов времени и сдвига фаз с использованием цифровых частотомера и фазометра

- Цель занятия – приобретение практических навыков при работе с цифровыми частотомером и фазометром.

- Контрольно-измерительная аппаратура.

2.1. Генераторы сигналов низкочастотные Г3-109, Г3-118.

2.2. Генератор импульсов Г5-54.

2.3. Частотомер электронно-счетный Ч3-34.

2.4. Измеритель разности фаз Ф2-34.

2.5. Лабораторный макет RC-цепи.

- Порядок выполнения измерений.

3.1. Измерения с использованием частотомера Ч3-34.

3.1.1. Измерение частоты.

Собрать лабораторную установку в соответствии с рис.7.

Рис.7. Структурная схема лабораторной установки

Получить на выходе генератора Г3-109 синусоидальное напряжение с параметрами: U = 1 В, F = 100 Гц.

На частотомере Ч3-34 произвести следующее:

– переключатель МЕТКИ ВРЕМЕНИ поставить в положение А;

– переключатели 1:1 1:10 1:100 и ~ поставить соответственно в положения 1:1 и ~;

– переключатель РОД РАБОТЫ и ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ – соответственно в положения  и 1S;

– тумблер  - ☼ установить в положение ☼;

– тумблер СЕТЬ и  поставить в верхнее положение;

– ручкой ВРЕМЯ ИНДИКАЦИИ установить удобное время индикации.

Произвести отсчеты измеряемой частоты (со всеми знаками после запятой, в том числе и нулями) при времени измерения 1s; 0,1s; 10ms.

Далее на генераторе Г3-109 установить и измерить частотомером Ч3-34 при тех же временах измерения следующие значения частот: 2, 15, 50 кГц.

# Результаты измерений свести в табл.10.

Таблица 10

| Значение частоты, установленное на генераторе Fy, кГц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение частоты, измеренное частотомером Fu, кГц | Время измерения | 1s |  |  |  |  |
|  |  | 0,1s |  |  |  |  |
|  |  | 10ms |  |  |  |  |

3.1.2. Измерение отношения частот.

Получить на выходе генератора Г3-118 синусоидальное напряжение с параметрами: U = 1 B, F = 2 кГц.

На генераторе Г3-118 осуществить следующие операции:

- переключатель МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТА установить в положение 102;

- ручку РАССТРОЙКА ЧАСТОТА установить в положение, чтобы ее риска совпадала с верхней вертикальной риской шкалы расстройки;

- переключатели Hz установить в такие положения, чтобы получить число 20,0;

- ручку РЕГ.ВЫХОДА (либо ) повернуть по часовой стрелке до упора;

- переключатель ОСЛАБЛЕНИЕ dB (либо  dB ) установить в положение 20.

На частотомере Ч3-34 установить переключатель РОД РАБОТЫ в положение FA,БFB, переключатель МНОЖИТЕЛЬ ПЕРИОДА в положение 102, левый переключатель1:1 1:3 1:10 1:30 1:100 50Ω в положение 1:1, тумблер РАЗДЕЛЬНО-СОВМЕСТНО в положение РАЗДЕЛЬНО.

На выходе генератора Г3-109 получить синусоидальное напряжение с параметрами: U = 1 B; F = 0,4 кГц. Левой ручкой УРОВЕНЬ добиться устойчивого счета.

Произвести отсчет отношения частот (со всеми знаками после запятой, в том числе и нулевыми). Далее измерить отношение частот при следующих частотах выходного напряжения генератора Г3-109: 1, 2, 5, 15 кГц.

Результаты измерений свести в табл.11.

Таблица 11

| Частота, установленная на генераторе Г3-118 Fy, кГц | Частота, установленная на генераторе Г3-109 F'y, кГц | Расчетное отношение частот n=FIyFy | Измеренное отношение частот nи |
| --- | --- | --- | --- |

3.1.3. Измерение периода.

Собрать лабораторную установку в соответствии с рис.8.

Рис.8. Структурная схема лабораторной установки

Получить на выходе генератора Г5-54 периодическую последовательность прямоугольных видеоимпульсов с параметрами: Um = 1 B; tи = 10 мкс; Т = 100 мкс; положительной полярности; Тсдв. = 0.

На частотомере Ч3-34 переключатель РОД РАБОТЫ установить в положение Тв, тумблер РАЗДЕЛЬНО-СОВМЕСТНО в положение РАЗДЕЛЬНО, переключатель МЕТКИ ВРЕМЕНИ 0,1 μs,  переключатель МНОЖИТЕЛЬ ПЕРИОДА  в положение 1, левый переключатель 1:1 1:3 1:10 1:30 1:100 50Ω в положение 1:1, левой ручкой УРОВЕНЬ добиться устойчивого счета.

Произвести отсчеты измеряемого периода (со всеми знаками после запятой, в том числе и нулевыми) для трех случаев:

- метки времени – 0,1 μs, множитель периода – 1;

- метки времени – 10 ns, множитель периода – 1;

- метки времени –10 ns, множитель периода – 10.

Далее на генераторе Г5-54 установить и измерить частотомером Ч3-34 для трех случаев следующие значения периодов: 200, 500 мкс.

Результаты измерений свести в табл.12.

Таблица 12

| Значение периода, установленное на генераторе Тy, мкс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение периода, измеренное частотомером Tu, мкс | 1 сл. |  |  |  |
|  | 2 сл. |  |  |  |
|  | 3 сл. |  |  |  |

3.1.4. Измерение длительности импульсов.

Получить на выходе генератора Г5-54 периодическую последовательность прямоугольных видеоимпульсов с параметрами: Um = 1 B; tи = 300 мкс; F = 1 кГц, полярность положительная; Тсдв.= 0.

На частотомере Ч3-34 установить переключатель РОД РАБОТЫ в положение tв-г, тумблер РАЗДЕЛЬНО-СОВМЕСТНО в положение СОВМЕСТНО, переключатель МЕТКИ ВРЕМЕНИ в положение 10 ns, левый тумблер  в положение , правый тумблер  в положение , левую и правую ручки УРОВЕНЬ повернуть по часовой стрелке до упора, медленно вращать левую ручку УРОВЕНЬ против часовой стрелки до возникновения непрерывного счета, далее медленно вращать правую ручку УРОВЕНЬ против часовой стрелки до окончания непрерывного счета и измерения длительности импульсов.

Произвести отсчет измеряемой длительности.

Далее на генераторе Г5-54 установить и измерить частотомером Ч3-34 следующие значения длительности импульсов: 200, 100 мкс.

Результаты измерений свести в табл.13.

Таблица 13

| Длительность импульсов, установленная на генераторе Г5-54 tиу, мкс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность импульсов, измеренная частотомером Ч3-34 tии, мкс |  |  |  |

3.1.5. Измерение временного сдвига между синхроимпульсами и прямоугольными видеоимпульсами генератора Г5-54.

Собрать лабораторную установку в соответствии с рис.9.

Рис.9. Структурная схема лабораторной установки

Получить на выходе 1:1 генератора Г5-54 периодическую последовательность прямоугольных видеоимпульсов с параметрами: Um = 1 B; tи = 10 мкс; F = 1 кГц, полярность положительная; а на выходе СИНХРОИМПУЛЬСЫ – периодическую последовательность видеоимпульсов с параметрами: Um = 15 B, tи = 0,5 мкс, F = 1 кГц,  полярность положительная, опережающую первую последовательность на время Тсдв. = 100 мкс.

На генераторе Г5-54 тумблер СИНХРОИМПУЛЬСЫ  -  установить в положение , ручку СИНХРОИМПУЛЬСЫ АМПЛ. повернуть по часовой стрелке до упора, установить требуемый временной сдвиг.

На частотомере Ч3-34 установить переключатель МЕТКИ ВРЕМЕНИ в положение 10 ns, переключатель РОД РАБОТЫ в положение tв-г, левый тумблер  в положение , правый тумблер  в положение , тумблер РАЗДЕЛЬНО-СОВМЕСТНО в положение РАЗДЕЛЬНО, левый и правый переключатели 1:1 1:3 1:10 1:30 1:100 50Ω соответственно в положения 1:10 и 1:1, левую и правую ручки УРОВЕНЬ повернуть по часовой стрелке до упора, медленно вращать левую ручку УРОВЕНЬ против часовой стрелки до возникновения непрерывного счета, далее медленно вращать правую ручку УРОВЕНЬ против часовой стрелки до окончания непрерывного счета и измерения времени Тсдв.

Произвести отсчет измеряемого времени Тсдв.

Далее на генераторе Г5-54 установить и измерить частотомером Ч3-34 следующие значения временного сдвига Тсдв: 200, 300 мкс.

Результаты измерений свести в табл.14.

## Таблица 14

| Временной сдвиг, установлен-ный на генераторе Г5-54 Тсдв у, мкс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Временной сдвиг, измеренный частотомером Ч3-34 Тсдв и, мкс |  |  |  |

3.2. Измерения с использованием измерителя разности фаз Ф2-34.

Собрать лабораторную установку в соответствии с рис.10.

Рис.10. Структурная схема лабораторной установки

Измерить фазо-частотную характеристику RC-цепи, если выходное напряжение снимается с резистора.

Получить на выходе генератора Г3-109 синусоидальное напряжение с параметрами: U = 1 B, F = 20 Гц.

На лабораторном макете RC-цепи установить тумблеры В1 и В2 в верхнее положение, ручку регулировки R3 повернуть по часовой стрелке до упора.

На измерителе разности фаз Ф2-34 нажать кнопку СЕТЬ. Далее необходимо откалибровать прибор нажатием кнопки φ. Калибровка заканчивается примерно через 70 секунд, о чем свидетельствует периодическое свечение нижнего сегмента символьного разряда индикатора (под знаком градуса).

Произвести отсчет разности фаз на частоте F = 20 Гц.

Далее, изменяя частоту генератора Г3-109 в диапазоне от 20Гц до 10000Гц, измерить разность фаз между входным и выходным напряжениями RC-цепи.

Результаты измерений свести в табл.15.

## Таблица 15

| F, Гц |  |
| --- | --- |
| φ, град. |  |

Построить фазо-частотную характеристику RC-цепи.

Лабораторная работа № 5

Измерение параметров элементов электрических цепей

- Цель занятия – получение практических навыков использования аналоговых и цифровых измерителей параметров резисторов, катушек индуктивности и электрических конденсаторов.

- Контрольно-измерительная аппаратура.

  - Прибор комбинированный цифровой Щ 4313.

  - Измеритель индуктивности и емкости высокочастотный Е 7-9.

  - Измеритель полных сопротивлений ВМ 507.

  - Измеритель L, C, R цифровой Е7-12.

  - Набор элементов электрических цепей.

3. Порядок выполнения измерений.

3.1. Измерение сопротивления резисторов постоянному току с использованием прибора Щ 4313.

Подключить к клеммам * - V kΩ прибора Щ 4313 резистор с сопротивлением 2,7 кОм.

На приборе Щ 4313 нажать кнопки ПИТ. ☼  KΩх10 5, остальные кнопки должны быть в ненажатом положении (при этом предел измерения равен 50кОм, а результат измерения получается умножением показания прибора на число 10).

Произвести отсчет сопротивления резистора.

Далее измерить сопротивления резисторов с номиналами 82 кОм, 3 МОм, выбирая необходимые пределы измерения.

Результаты измерений свести в табл.16.

3.2. Измерение сопротивления резистора номиналом 3 МОм переменному току с использованием прибора ВМ 507.

Нажать кнопку СЕТЬ. С помощью переключателя и ручки ЧАСТОТА установить частоту f = 50 кГц.

Произвести калибровку прибора, для чего нажать кнопку ГРАД. 1 кОм, переключателями Ω – кΩ установить предел 3 кОм. Ручкой ГРАДУИРОВАНИЕ Z установить значение Z = 1 кОм, используя третью сверху шкалу; ручкой НУЛЬ φ  установить значение   φ = 0; отжать кнопку ГРАД. 1 кОм.

Подключить к клеммам Х-У прибора ВМ 507 резистор с номиналом 3МОм.

Переключателями Ω – кΩ установить предел измерения 3000 кОм.

Произвести отсчет сопротивления резистора, используя третью сверху шкалу индикатора Z с пределом измерения в данном случае 3 МОм.

Далее измерить сопротивление резистора на частотах 100, 200, 300 кГц.

Результаты измерений свести в табл.17.

Таблица 16

| Номинал резистора R, кОм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеренное значение сопротивления Rи, кОм |  |  |  |
| Относительное отклонение δ=R−RиRи, % |  |  |  |
| Отлонение сопротивления от номинала, указанное на резисторе, % |  |  |  |

Таблица 17

| Частота f, кГц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеренное значение сопротивления Rи, МОм |  |  |  |  |  |

3.3. Измерение индуктивности катушек и емкости конденсаторов с использованием прибора ВМ 507.

3.3.1. Измерение индуктивности катушек.

Подключить к клеммам Х-У прибора ВМ 507 катушку с номиналом индуктивности 5 мкГн.

Пользуясь таблицей, приведенной на лицевой панели прибора, выбрать предел измерения индуктивности 10 μН (нижняя строка таблицы, там же приведена частота 159 кHz, на которой измеряется данная индуктивность). Переключателем и ручкой ЧАСТОТА установить частоту 159 кГц (на частотной шкале совместить визир с красной риской); переключателями Ω – кΩ установить диапазон Z: 10Ω, указанный в верхней строке таблицы, при этом во второй сверху строке указывается используемая при измерении шкала индикатора Z: 10Ω (первая сверху шкала), причем предел этой шкалы 10Ω соответствует пределу измерения индуктивности 10μH.

Произвести отсчет индуктивности катушки.

Далее измерить индуктивности катушек с номиналами 8, 10, 15, 30, 500мкГн.

Результаты измерений свести в табл.18.

3.3.2 Измерение емкости конденсаторов.

Измерить емкость конденсаторов с номиналами 47, 390, 560, 680, 1000пФ.

Измерение емкости конденсаторов осуществляется по методике, приведенной в п. 3.3.1.

Результаты измерений свести в табл.19.

3.4. Измерение индуктивности катушек и емкости конденсаторов с использованием прибора Е7-9.

Таблица 18

| ## Номинал индуктивности L, мкГн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеренные значения индуктивности Lи [мкГн], сопротивления потерь Rи [Ом], тангенса угла потерь Dи | Прибор ВМ-507 |  |  |  |
|  | Прибор Е7-9 |  |  |  |
|  | Прибор Е7-12 |  |  |  |
| Относительное отклонение δ=L−LиLи,% | Прибор ВМ-507 |  |  |  |
|  | Прибор Е7-9 |  |  |  |
|  | Прибор Е7-12 |  |  |  |
| Отклонение индуктивности от номинала, указанное на катушке, % |  |  |  |  |

3.4.1. Измерение индуктивности катушек.

На приборе Е7-9 замкнуть накоротко клеммы Lх, установить переключатель С1 и отсчетные устройства конденсаторов С2 и С3 на ноль, поставить переключатель МНОЖИТЕЛЬ в положение 0,1, тумблер СЕТЬ поставить в правое положение, ручкой НАЧ.УСТ. добиться нулевых биений (нулевым биениям соответствует момент погасания светового индикатора), разомкнуть клеммы Lх и подключить к ним измеряемую индуктивность, добиться нулевых биений вращением ручек отсчетных устройств конденсаторов С2 (грубая настройка) и С3 (точная настройка) по часовой стрелке. Измеряемая величина индуктивности Lи в мкГн определяется по формуле:

Lи = К (С2+С3),

где К – множитель поддиапазонов (К: 0,01; 0,1; 1; 10; 100).

Измерить индуктивность катушек с номиналами 5, 8, 10, 15, 30, 500 мкГн.

Результаты измерений свести в табл.18.

Таблица 19

| ## Номинал емкости # С, пФ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеренные значения емкости Си [пФ], проводимости потерь Gи [мS], тангенса угла потерь Dи | Прибор ВМ-507 |  |  |  |
|  | Прибор Е7-9 |  |  |  |
|  | Прибор Е7-12 |  |  |  |
| Относительное отклонение δ=С−СиСи,% | Прибор ВМ-507 |  |  |  |
|  | Прибор Е7-9 |  |  |  |
|  | Прибор Е7-12 |  |  |  |
| Отклонение емкости от номинала, указанное на конденсаторе, % |  |  |  |  |

3.4.2. Измерение емкости конденсаторов.

На приборе Е7-9 нажать кнопку ИЗМЕР.С, установить на нуль отсчетные устройства конденсаторов С2 и С3 и переключатель С1, настроиться ручкой НАЧ.УСТ. на нулевые биения по световому индикатору при разомкнутых клеммах Сх, подключить измеряемую емкость к клеммам Сх и произвести вторичную настройку на нулевые биения, пользуясь переключателем С1 и ручками отсчетных устройств конденсаторов С2 и С3. Измеряемая емкость Си в пФ определяется по формуле:

Си = С1 + С2 + С3.

Измерить емкость конденсаторов с номиналами 47, 390, 560, 680, 1000пФ.

Результаты измерений свести в табл.19.

3.5. Измерение параметров катушек индуктивности и конденсаторов с использованием прибора Е7-12.

3.5.1. Измерение параметров катушек индуктивности.

На приборе Е7-12 установить переключатель ЗАПУСК  - ¤ в положение ¤, переключатель УРОВЕНЬ СИГНАЛА х1 – х0,1 – в положение х1, переключатель ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕР. 1 2 3 4 5 АВТ. – в положение АВТ., переключатель ЭКВ.СХЕМА    в положение , тумблер СЕТЬ – в верхнее положение.

Подключить к входу прибора катушку с индуктивностью номиналом 5мкГн.

Произвести отсчеты индуктивности на левой части цифрового табло и тангенса угла потерь катушки на правой части цифрового табло.

Переключатель ЭКВ.СХЕМА поставить в положение  и произвести отсчеты индуктивности на левой части цифрового табло и сопротивления потерь катушки на правой части цифрового табло.

Далее измерить параметры катушек индуктивности с номиналами 8, 10, 15, 30, 500 мкГн.

Результаты измерений свести в табл.18.

3.5.2. Измерение параметров конденсаторов.

Переключатель ЭКВ.СХЕМА установить в положение  и подключить к входу прибора конденсатор с емкостью номиналом 47 пФ.

Произвести отсчеты емкости на левой части цифрового табло и тангенса угла потерь конденсатора на правой части цифрового табло.

Переключатель ЭКВ.СХЕМА установить в положение , произвести отсчеты емкости на левой части цифрового табло и проводимости потерь конденсатора на правой части цифрового табло.

Далее измерить параметры конденсаторов с номиналами 390, 560, 680, 1000 пФ.

Результаты измерений свести в табл.19.

Лабораторная работа № 6

Измерение амплитудного спектра сигналов

- Цель занятия – получение практических навыков использования аналогового анализатора спектра.

- Контрольно-измерительная аппаратура.

2.1. Генератор сигналов высокочастотный Г4-102.

2.2. Генератор сигналов низкочастотный Г3-109.

2.3. Осциллограф универсальный С1-65.

2.4. Анализатор спектра С4-25.

- Порядок выполнения измерений.

  - Измерение амплитудного спектра синусоидального напряжения.

Собрать лабораторную установку в соответствии с рис.11.

Рис.11. Структурная схема лабораторной установки

Получить на выходе генератора Г4-102 синусоидальное напряжение с параметрами: U = 0,5 В; f = 2,5 МГц. На осциллографе С1-65 установить удобные для наблюдения осциллограммы напряжения коэффициенты отклонения и развертки.

На анализаторе спектра С4-25 установить переключатель τ ДЕТЕКТОРА mS в положение 0,03, переключатель   в положение 0,1, переключатель ВЕРТ.МАСШТАБ в положение ЛИН., переключатель ОБЗОР МГц в положение 3-50, переключатели ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB в нулевое положение, переключатель МЕТКИ MHz в положение ВЫКЛ., переключатель ВХОД ПРИБОРА в левое положение, ручки , ОБЗОР MHz, ЦЕНТР.ЧАСТОТА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ kHz 3-70, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ в среднее положение, тумблеры ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ kHz 300 и СЕТЬ в верхнее положение. После прогрева анализатора ручками ЯРКОСТЬ и  ФОКУС установить удобную для наблюдения яркость и толщину линии развертки, ручками СМЕЩЕНИЕ ↔ ↕  совместить линию развертки с нижней линией градуировочной сетки, ручкой РАЗМЕР ↔ сделать равными ширину линии развертки и ширину нижней линии сетки. С помощью ручек (большой и малой) ЦЕНТР.ЧАСТОТА получить на экране два отклика: один, соответствующий началу частотной оси (нулевой отклик f = 0), другой – измеряемому напряжению. Ручками ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ и ОБЗОР MHz получить удобные для наблюдения и измерения отклики. Для измерения частоты напряжения использовать частотные  метки,  для  чего  переключатель  МЕТКИ  MHz  поставить  в положение 1, а переключатель ВХОД ПРИБОРА – в правое положение. Малой ручкой ОБЗОР MHz сделать расстояние между частотными метками равным двум клеткам (в этом случае одна клетка по частотной оси будет соответствовать 0,5 МГц). Далее установить переключатель МЕТКИ MHz в положение ВЫКЛ., переключатель ВХОД ПРИБОРА – в левое положение. В этом случае на экране прибора будет присутствовать изображение спектра измеряемого напряжения, а изображение меток будет отсутствовать. Не трогая малой ручки ОБЗОР MHz, измерить высоту отклика, соответствующего синусоидальному напряжению, используя правую шкалу 0-1,0, а частоту отклика определить, зная цену клетки  и число клеток между нулевым откликом и откликом, соответствующим измеряемому напряжению. Сравнить измеренную частоту синусоидального напряжения с установленной на генераторе Г4-102. Построить амплитудный спектр синусоидального напряжения.

  - Измерение амплитудного спектра однотонального амплитудно-модулированного напряжения.

Собрать лабораторную установку в соответствии с рис.12.

Рис.12. Структурная схема лабораторной установки

Получить на выходе генератора Г4-102 однотональное амплитудно-модулированное напряжение с параметрами: Uн = 0,5 В; fн = 2,5 МГц, М = 50%; Fм = 15 кГц.

На генераторе Г4-102 тумблер ВНЕШ.-ВНУТР. установить в положение ВНЕШ., переключатель М% в положение 50 (либо переключатель ГЛУБИНА МОД.%).

На генераторе Г3-109 установить заданную частоту модуляции Fм=15кГц, переключатель дискретного изменения выходного напряжения в положение 5 V, ручку РЕГУЛИРОВКА ВЫХ.  в такое положение, при котором стрелка индикатора генератора Г4-102 совпадает с риской К.

На анализаторе спектра С4-25 большой ручкой ЦЕНТР.ЧАСТОТА установить отклик измеряемого напряжения посередине градуировочной сетки, переключатель ОБЗОР MHz поставить в положение 0-3 (при этом используемый отклик может исчезнуть с экрана прибора), малой ручкой ЦЕНТР.ЧАСТОТА снова установить отклик посередине сетки, переключатель МЕТКИ MHz установить в положение 0,1, а переключатель ВХОД ПРИБОРА – в правое положение. Малой ручкой ОБЗОР MHz сделать расстояние между частотными метками, наблюдаемыми на экране, равным пяти клеткам (в этом случае одна клетка по частотной оси будет соответствовать 20 кГц). Далее установить переключатель МЕТКИ MHz в положение ВЫКЛ., переключатель ВХОД ПРИБОРА – в левое положение. В этом случае на экране прибора будет присутствовать изображение спектра измеряемого напряжения, а изображение меток будет отсутствовать. Не трогая малой ручки ОБЗОР MHz, измерить высоты трех откликов амплитудно-модулированного напряжения, используя правую шкалу 0 – 1,0, а частоты откликов, соответствующих боковым колебаниям, определить, зная частоту отклика, соответствующего несущему колебанию, цену клетки по частотной оси и используя приведенную выше методику.

Построить амплитудный спектр однотонального амплитудно-модулированного напряжения.

# Рассчитать коэффициент модуляции по формуле:

M=2UбUн,

где Uб, Uн – высоты откликов, соответствующих соответственно боковым и несущему колебаниям.

Рассчитать ширину спектра однотонального амплитудно-модулированного напряжения и сравнить с частотой модуляции.

3.3. Измерение амплитудного спектра периодической последовательности прямоугольных видеоимпульсов.

Собрать лабораторную установку в соответствии с рис.13.

Рис.13. Структурная схема лабораторной установки

Получить на выходе генератора Г5-54 периодическую последовательность прямоугольных видеоимпульсов с параметрами: Um = 1 B, tи = 10 мкс, F = 20 кГц, полярность – положительная.

Используя методику, приведенную в п. 3.2 (при этом метки используются при левом положении переключателя ВХОД ПРИБОРА, а измерение спектра импульсов производится при правом положении переключателя ВХОД ПРИБОРА), измерить амплитудный спектр данного сигнала в пределах двух “лепестков”.

Результаты измерений свести в табл.20.

Таблица 20

| F, кГц |  |
| --- | --- |
| Umn, отн. един. |  |

Используя данные табл.20, построить график амплитудного спектра, по которому определить ширину лепестков и частотный интервал между соседними спектральными составляющими. Последний сравнить с частотой повторения импульсов, установленной на генераторе Г5-54.

Рассчитать, используя значение ширины лепестков, длительность импульсов и сравнить с длительностью импульсов, установленной на генераторе Г5-54.

Лабораторная работа №7

Источники питания постоянного тока

1. Цель занятия - получение практических навыков использования   источника питания постоянного тока.

2. Контрольно- измерительная аппаратура.

2.1. Оборудование для проведения лабораторно-практических   работ по радиоэлектронике 87Л – 01.

2.2. Источник питания постоянного тока Б5-47/1.

2.3. Вольтметр универсальный цифровой В7-16.

2.4. Прибор комбинированный цифровой Щ 4313.

2.5. Магазин  резисторов.

3. Порядок выполнения измерений.

Собрать схему цепи, приведенную на рис. 14.  Подключить клеммы  источника питания Б5-47/1 к цепи следующим образом: положительную клемму ( красного цвета ) к точке Х 11, отрицательную ( белого цвета ) – к точке Х 12. К точкам Х 9, Х 10 подключить вход цифрового вольтметра  В 7-16, к точкам Х 7, Х 8-вход прибора Щ 4313.

На  вольтметре В 7-16 произвести такие же операции, как    в п. 3.1.2. лабораторного занятия № 1, при этом переключатель ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ установить в положение 100 В.

На приборе Щ 4313 произвести  такие же операции, как в п. 3.1.2 лабораторного занятия № 1, при этом нажать кнопку 50.

На источнике питания Б5-47/1 установить кодовым переключателем V напряжение U уст.=10,5В, а кодовым переключателем А ток I уст. = 0,01А; тумблер ВКЛ поставить в верхнее положение.

Рис. 14. Принципиальная схема электрической цепи.

Измерить напряжение и ток для всех резисторов магазина резисторов, при этом обратить внимание на то, при каких значениях сопротивлений резисторов осуществляется стабилизация напряжения и стабилизация тока, что можно наблюдать по свечению соответствующих индикаторов на передней панели источника РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖ. ТОК.

Результаты измерений занести в табл. 21.

### Таблица 21

| U уст. = 10,5 В; I уст. = 0,01 А. | R, кОм | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
|  | U, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U уст. = 14,5В; I уст. = 0,01 А. | U, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U уст. = 14,5 В; I уст. = 0,02 А. | U, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Далее установить кодовым переключателем V напряжение U уст. = 14,5В. Измерить напряжение и ток для всех резисторов. Результаты занести в табл. 21.

Далее установить кодовым переключателем А ток I уст. = 0,02 А. Измерить напряжение и ток для всех резисторов. Результаты занести в табл. 21.

Используя данные табл. 21, в одних осях координат построить внешние характеристики источника питания Б5-47/1. Сделать заключение о том, при каком соотношении между отношением  U уст./I уст.  и R, источник питания работает в режимах стабилизации напряжения и стабилизации тока. На графиках внешней характеристики источника указать зоны этих режимов.